化妆品中6α-甲基氢化可的松等124种原料的不确定度报告

1 概述

1.1 测量依据

《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.34化妆品中6α-甲基氢化可的松等124种原料的检验方法  （国家药品监督管理局公告2026年第1号）附件6，采用 液相质谱串联联用仪 测定 化妆品 中 124种糖皮质激素 的含量。

1.2 测量环境

温度：(20±5)℃，湿度：≤75%RH。

1.3 测量设备与试剂

仪器：液相质谱串联联用仪

试剂：乙腈

1.4 测量对象

化妆品中 124种糖皮质激素 的含量。

1.5 测定程序

液体（油）类样品:准确称取样品0.2 g（精确到0.0001 g），置于离心管中，加入2 mL正己烷，涡旋分散，加入乙腈3 mL，涡旋2 min，以4000 r/min转速4 ℃离心10 min，吸取下层溶液至离心管中，上层正己烷溶液层中加入乙腈3 mL，自“涡旋2 min，…”起，重复上述步骤一次，将两次溶液合并，加入乙腈定容至10 mL，混匀，上清液经0.22 µm滤膜过滤，滤液作为待测溶液。

蜡基类样品:称取样品1.0 g（精确至0.0001 g），置于离心管中，加入4 mL四氢呋喃和0.1%甲酸的乙腈溶液20 mL，涡旋30 s，超声20 min，用0.1%甲酸的乙腈溶液定容至50 mL，摇匀，以10000 r/min转速4 ℃离心5 min，上清液经0.22 µm滤膜过滤，滤液作为待测溶液。

2 测量模型

w=C·Vm×10-3

式中：w—化妆品中124种糖皮质激素含量(µg/g)；

C—样液浓度(ng/mL)；

V—定容体积(mL)；

m—称样量(g)。

从测量模型可看出，各影响参数相互独立，且由于数学模型是积和商的模型，合成标准不确定度可用相对标准不确定度进行合成。

3 不确定度来源分析

urel(m)-------------样品称量产生的相对不确定度；

urel(V)-------------样品定容产生的相对不确定度；

urel(C)-------------配制标准溶液的相对标准不确定度；

urel(Q)-------------曲线拟合产生的相对不确定度；

urel(f)-------------样品测量精密度产生的不确定度；

urel(R)-------------样品测量正确度（回收率）产生的不确定度；

4 标准不确定度分量的评定

4.1 样品称量导致的相对不确定度 urel(m)

本实验称样量为0.20g，称量使用CK-SB099-CN的电子分析天平，其示值允差为±0.5mg，按均匀分布，k=3，由于称量时有去皮和称量两次操作，分量应计算两次，则样品称量引入的标准不确定度为：

u(m)=2×0.0005 g3=0.0004082 g

则样品称量引入的相对标准不确定度为：

urel(m)=u(m)m=0.00040820.20=0.002041

4.2 样液体积导致的相对不确定度 urel(V)

根据1.5中的样品前处理流程，样品的定容方式为加入10mL乙腈定容，因此定容使用的量器为容量瓶(10mL)。需考虑容量瓶的允差和温度变化导致定容试剂体积膨胀产生的不确定度。

4.2.1 容量瓶允差引入的相对不确定度 urel(V容)

根据JJG 196-2006《常用玻璃量器》规定，20℃时10mL容量瓶（A级）的允差d=±0.02mL(按规格10mL查表)，按三角分布(6)，则容量瓶体积引入的相对不确定度为：

urel(V容)=dk·V=0.026×10=0.0008165

4.2.2 温度变化引入的相对不确定度 urel(Vτ)

假定实验室的温度变化在（20±5）℃（∆τ=5），温度变化为均匀分布。定容试剂（乙腈）膨胀系数α为1.370×10⁻³/℃，按均匀分布，k=3，则温度变化引入的相对不确定度为：

urel(Vτ)=α·Δτ·Vk·V=1.370×10-3×5×103×10=0.003955

所以样液体积引入的相对不确定度

urel(V)=urel(V容)2+urel(Vτ)2=0.00081652+0.0039552=0.004038

4.3 标准溶液配置的相对不确定度 urel(C)

标准溶液的相对不确定度由标准储备液 urel(Cstock)（见4.3.1）和工作液 urel(Cwork)（见4.3.2）引入的相对不确定度合成：

urel(C)=urel(Cstock)2+urel(Cwork)2

4.3.1 「曲安西龙」配制标准储备液引入的相对不确定度 urel(Cstock)

本方法所有目标物均由纯品配置为储备液，因此其不确定度主要有三个来源：标准品纯度产生的不确定度 urel(cs,p)，标准品称量产生的不确定度 urel(cs,m)，标准品定容体积产生的不确定度 urel(cs,V)。

urel(Cstock)=urel(cs,p)2+urel(cs,m)2+urel(cs,V)2

以曲安西龙为例，详细的配置和计算过程如下。储备液的配置流程：称取0.0144g标准品于10mL容量瓶中，用乙腈溶解定容。

4.3.1.1 标准品纯度产生的不确定度 urel(cs,p)

查标准品证书可得，曲安西龙纯度p为98.3%，扩展不确定度U=2%、k=2，按均匀分布，则由纯度引入的不确定度为：

urel(cs,p)=Uk·p=0.022×0.983=0.01017

4.3.1.2 标准品称量产生的不确定度 urel(cs,m)

称量使用CK-SB099-CN的电子分析天平，其示值允差为±0.5mg，按均匀分布，k=3，由于称量时有去皮和称量两次操作，分量应计算两次，则标准品称量引入的不确定度：

u(cs,m)=2×0.0005 g3=0.0004082 g

则标准品称量引入的相对标准不确定度为：

urel(cs,m)=u(cs,m)m=0.00040820.0144=0.02835

4.3.1.3 标准品定容体积产生的不确定度 urel(cs,V)

此相对标准不确定度的来源有两个：一是配制标准储备液使用的容量瓶允差引入的相对标准不确定度 urel(cs,V容)，二是温度变化导致定容试剂体积膨胀引入的相对标准不确定度 urel(cs,Vt)。

urel(cs,V)=urel(cs,V容)2+urel(cs,Vt)2

4.3.1.3.1 容量瓶允差引入的相对不确定度 urel(cs,V容)

根据JJG 196-2006《常用玻璃量器》规定，20℃时10mL单标线容量瓶（A级，V=10mL）的允差d=±0.02mL，按三角分布（k=6），则10mL容量瓶体积引入的相对不确定度为：

urel(cs,V容)=dk·V=0.026×10=0.0008165

4.3.1.3.2 温度变化引入的相对不确定度 urel(cs,Vt)

假定实验室的温度变化在（20±5）℃（∆τ=5），温度变化为均匀分布。本步定容试剂与样液定容一致，温度变化引入的相对不确定度的评定详见 4.2.2（样液定容温度项），urel(cs,Vt)=0.003955。

则标准品配制储备液定容体积产生的不确定度：

urel(cs,V)=urel(cs,V容)2+urel(cs,Vt)2=0.00081652+0.0039552=0.004038

故配制标准储备液（曲安西龙）引入的相对不确定度：

urel(Cstock)=urel(cs,p)2+urel(cs,m)2+urel(cs,V)2=0.010172+0.028352+0.0040382=0.03039

本分组各目标物标准储备液配制一致，urel(Cstock) 均为 0.03039。

4.3.2 「曲安西龙」中间液及工作液稀释引入的相对不确定度 urel(Cwork)

中间液及工作液由标准储备液经多级稀释制得，各级稀释的母液浓度、移取体积与量器、定容量器及目标浓度见下表：

表1 「曲安西龙」中间液及工作液稀释流程

| 母液浓度（储备液 mg/L；工作液 ng/mL） | 移取体积 （mL） | 移取量器 | 定容量器 | 目标浓度（ng/mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 曲安西龙（1415.52） | 0.71 | 1 mL 分度吸量管 | 100 mL 容量瓶 | 10050.19 |
| 10050.19 | 1.00 | 1 mL 单标吸量管 | 10 mL 容量瓶 | 1005.02 |

每一稀释级的移取(吸量管)与定容(容量瓶)各引入体积不确定度，同器同体积多次使用者按使用次数 n 合成。考虑量器允差与温度变化(均匀分布3)，各量器一次使用的相对不确定度如下表：

表2 「曲安西龙」中间液及工作液稀释量器相对不确定度明细

| 量器 | 使用规格V/mL | 次数n | 允差d/mL | 包含因子k | urel(V容) | urel(Vτ) | urel(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1mL单标线吸量管 | 1.00 | 1 | 0.007 | 6 | 0.002858 | 0.003955 | 0.004879 |
| 1mL分度吸量管 | 0.71 | 1 | 0.008 | 3 | 0.006505 | 0.003955 | 0.007613 |
| 10mL容量瓶 | 10.00 | 1 | 0.02 | 6 | 0.0008165 | 0.003955 | 0.004038 |
| 100mL容量瓶 | 100.00 | 1 | 0.1 | 6 | 0.0004082 | 0.003955 | 0.003976 |

其中允差按量器类型取分布（容量瓶/单标线吸量管三角分布6，分度吸量管均匀分布3）；温度项 urel(Vτ)=α·Δτ/3，工作液定容试剂膨胀系数 α=1.370×10-3/℃；分度吸量管非满刻度使用时，允差按标称规格查表、体积按实际移取量计入；移液枪允差为移取体积的百分比、按≥V 的校准点取值，按均匀分布3计入。单器一次使用 urel(V)=urel(V容)2+urel(Vτ)2。

以曲安西龙使用的1mL分度吸量管（移取0.71mL）为例（非满刻度：允差按标称1mL查表、体积按实际0.71mL计）：

urel(V容)=dk·V=0.0083×0.71=0.006505

urel(Vτ)=α·Δτ3=1.370×10-3×53=0.003955

urel(V)=urel(V容)2+urel(Vτ)2=0.0065052+0.0039552=0.007613

多级稀释按方和根合成：

以曲安西龙为例：中间液及工作液稀释过程中使用了1次1mL单标线吸量管（移取1.00mL）、1次1mL分度吸量管（移取0.71mL）、1次10mL容量瓶（定容10.00mL）、1次100mL容量瓶（定容100.00mL），各量器引入的相对不确定度按方和根合成：

urel(Cwork)=0.0048792+0.0076132+0.0040382+0.0039762=0.01067

各目标物 urel(Cwork) 均为 0.01067。

各目标物 urel(C)=urel(Cstock)2+urel(Cwork)2=0.03221。

4.3.3 「乙腈中31种激素混标」配制标准储备液引入的相对不确定度 urel(Cstock)

乙腈中31种激素混标储备液由高浓液标准确移取后定容制得，因此其不确定度主要有三个来源：标准品证书浓度产生的不确定度 urel(cs,c)，移取浓标体积产生的不确定度 urel(cs,p)，定容体积产生的不确定度 urel(cs,V)。

urel(Cstock)=urel(cs,c)2+urel(cs,p)2+urel(cs,V)2

储备液的配置流程：准确用1mL分度吸量管移取0.1mL浓标于10mL容量瓶中，用乙腈定容。

4.3.3.1 标准品证书浓度产生的不确定度 urel(cs,c)

标准品证书给出标称浓度 ccert=100mg/L，扩展不确定度 U=3mg/L（包含因子 k=2），换算为相对标准不确定度：

urel(cs,c)=Uk·ccert=32×100=0.01500

4.3.3.2 移取浓标体积产生的不确定度 urel(cs,p)

此相对标准不确定度的来源有两个：一是移取浓标所用吸量管允差引入的相对标准不确定度 urel(cs,p,容)，二是温度变化引入的相对标准不确定度 urel(cs,p,τ)。

urel(cs,p)=urel(cs,p,容)2+urel(cs,p,τ)2

根据JJG 196-2006《常用玻璃量器》规定，20℃时1mL分度吸量管（A级）的允差d=±0.008mL，按均匀分布（k=3），则移取浓标体积引入的相对不确定度（量器规格1mL，实际移取0.1mL）为：

urel(cs,p,容)=dk·V=0.0083×0.1=0.04619

假定实验室的温度变化在（20±5）℃（∆τ=5），温度变化为均匀分布。浓标溶液的体积膨胀系数α为1.370×10⁻³/℃，按均匀分布，k=3，则温度变化引入的相对不确定度为：

urel(cs,p,τ)=α·Δτ·V3·V=1.370×10-3×5×0.13×0.1=0.003955

则移取浓标体积产生的不确定度：

urel(cs,p)=urel(cs,p,容)2+urel(cs,p,τ)2=0.046192+0.0039552=0.04636

4.3.3.3 定容体积产生的不确定度 urel(cs,V)

此相对标准不确定度的来源有两个：一是配制标准储备液使用的容量瓶允差引入的相对标准不确定度 urel(cs,V容)，二是温度变化导致定容试剂体积膨胀引入的相对标准不确定度 urel(cs,Vt)。

urel(cs,V)=urel(cs,V容)2+urel(cs,Vt)2

4.3.3.3.1 容量瓶允差引入的相对不确定度 urel(cs,V容)

根据JJG 196-2006《常用玻璃量器》规定，20℃时10mL单标线容量瓶（A级，V=10mL）的允差d=±0.02mL，按三角分布（k=6），则10mL容量瓶体积引入的相对不确定度为：

urel(cs,V容)=dk·V=0.026×10=0.0008165

4.3.3.3.2 温度变化引入的相对不确定度 urel(cs,Vt)

假定实验室的温度变化在（20±5）℃（∆τ=5），温度变化为均匀分布。本步定容试剂与样液定容一致，温度变化引入的相对不确定度的评定详见 4.2.2（样液定容温度项），urel(cs,Vt)=0.003955。

则定容体积产生的不确定度：

urel(cs,V)=urel(cs,V容)2+urel(cs,Vt)2=0.00081652+0.0039552=0.004038

故配制标准储备液（乙腈中31种激素混标）引入的相对不确定度：

urel(Cstock)=urel(cs,c)2+urel(cs,p)2+urel(cs,V)2=0.015002+0.046362+0.0040382=0.04889

本分组各目标物标准储备液配制一致，urel(Cstock) 均为 0.04889。

4.3.4 「乙腈中31种激素混标」中间液及工作液稀释引入的相对不确定度 urel(Cwork)

工作液各点位由买来的高浓标准品（储备液）直接稀释制得（非逐级），各点位母液浓度、移取体积与量器、定容量器及目标浓度见下表：

表3 「乙腈中31种激素混标」中间液及工作液稀释流程

| 母液浓度（mg/L） | 移取体积 （mL） | 移取量器 | 定容量器 | 目标浓度（ng/mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 异氟泼尼松（1.00） | 1.00 | 1 mL 单标吸量管 | 10 mL 容量瓶 | 100.00 |
| 脱氧皮质醇（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 氟尼缩松（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 地索奈德（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 氟轻松（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 炔诺酮（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 孕三烯酮（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 甲基睾丸酮（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 帕拉米松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 睾酮（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 氯倍他索（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 炔诺孕酮（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 倍他米松17-丁酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 地索奈德醋酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 地屈孕酮（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 卤美他松（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 氯替泼诺（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 卤倍他索丙酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 醋酸甲地孕酮（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 黄体酮（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 醋酸氯地孕酮（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 醋酸甲羟孕酮（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 双氟拉松-17,21-二丙酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 氯倍他索丁酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 双氟可龙戊酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 己酸羟孕酮（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 环索奈德（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 雌三醇（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 雌二醇（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 雌酮（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 己烯雌酚（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 异氟泼尼松（1.00） | 5.00 | 5 mL 单标吸量管 | 10 mL 容量瓶 | 500.00 |
| 脱氧皮质醇（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟尼缩松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 地索奈德（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟轻松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 炔诺酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 孕三烯酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 甲基睾丸酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 帕拉米松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 睾酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氯倍他索（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 炔诺孕酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 倍他米松17-丁酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 地索奈德醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 地屈孕酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 卤美他松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氯替泼诺（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 卤倍他索丙酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 醋酸甲地孕酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 黄体酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 醋酸氯地孕酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 醋酸甲羟孕酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 双氟拉松-17,21-二丙酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氯倍他索丁酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 双氟可龙戊酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 己酸羟孕酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 环索奈德（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 雌三醇（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 雌二醇（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 雌酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 己烯雌酚（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 异氟泼尼松（1.00） | 4.00 | 5 mL 分度吸量管 | 10 mL 容量瓶 | 400.00 |
| 脱氧皮质醇（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟尼缩松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 地索奈德（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟轻松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 炔诺酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 孕三烯酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 甲基睾丸酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 帕拉米松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 睾酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氯倍他索（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 炔诺孕酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 倍他米松17-丁酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 地索奈德醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 地屈孕酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 卤美他松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氯替泼诺（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 卤倍他索丙酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 醋酸甲地孕酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 黄体酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 醋酸氯地孕酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 醋酸甲羟孕酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 双氟拉松-17,21-二丙酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氯倍他索丁酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 双氟可龙戊酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 己酸羟孕酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 环索奈德（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 雌三醇（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 雌二醇（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 雌酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 己烯雌酚（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 异氟泼尼松（1.00） | 5.00 | 5 mL 单标吸量管 | 10 mL 容量瓶 | 500.00 |
| 脱氧皮质醇（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟尼缩松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 地索奈德（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟轻松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 炔诺酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 孕三烯酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 甲基睾丸酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 帕拉米松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 睾酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氯倍他索（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 炔诺孕酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 倍他米松17-丁酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 地索奈德醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 地屈孕酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 卤美他松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氯替泼诺（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 卤倍他索丙酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 醋酸甲地孕酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 黄体酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 醋酸氯地孕酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 醋酸甲羟孕酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 双氟拉松-17,21-二丙酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氯倍他索丁酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 双氟可龙戊酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 己酸羟孕酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 环索奈德（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 雌三醇（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 雌二醇（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 雌酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 己烯雌酚（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 异氟泼尼松（1.00） | 5.00 | 5 mL 单标吸量管 | 10 mL 容量瓶 | 500.00 |
| 脱氧皮质醇（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟尼缩松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 地索奈德（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟轻松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 炔诺酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 孕三烯酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 甲基睾丸酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 帕拉米松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 睾酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氯倍他索（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 炔诺孕酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 倍他米松17-丁酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 地索奈德醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 地屈孕酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 卤美他松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氯替泼诺（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 卤倍他索丙酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 醋酸甲地孕酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 黄体酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 醋酸氯地孕酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 醋酸甲羟孕酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 双氟拉松-17,21-二丙酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氯倍他索丁酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 双氟可龙戊酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 己酸羟孕酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 环索奈德（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 雌三醇（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 雌二醇（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 雌酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 己烯雌酚（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 异氟泼尼松（1.00） | 4.00 | 5 mL 分度吸量管 | 10 mL 容量瓶 | 400.00 |
| 脱氧皮质醇（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟尼缩松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 地索奈德（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟轻松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 炔诺酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 孕三烯酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 甲基睾丸酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 帕拉米松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 睾酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氯倍他索（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 炔诺孕酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 倍他米松17-丁酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 地索奈德醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 地屈孕酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 卤美他松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氯替泼诺（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 卤倍他索丙酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 醋酸甲地孕酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 黄体酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 醋酸氯地孕酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 醋酸甲羟孕酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 双氟拉松-17,21-二丙酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氯倍他索丁酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 双氟可龙戊酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 己酸羟孕酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 环索奈德（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 雌三醇（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 雌二醇（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 雌酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 己烯雌酚（1.00） |  |  |  | 400.00 |

每一稀释级的移取(吸量管)与定容(容量瓶)各引入体积不确定度，同器同体积多次使用者按使用次数 n 合成。考虑量器允差与温度变化(均匀分布3)，各量器一次使用的相对不确定度如下表：

表4 「乙腈中31种激素混标」中间液及工作液稀释量器相对不确定度明细

| 量器 | 使用规格V/mL | 次数n | 允差d/mL | 包含因子k | urel(V容) | urel(Vτ) | urel(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1mL单标线吸量管 | 1.00 | 1 | 0.007 | 6 | 0.002858 | 0.003955 | 0.004879 |
| 5mL单标线吸量管 | 5.00 | 3 | 0.015 | 6 | 0.001225 | 0.003955 | 0.004140 |
| 5mL分度吸量管 | 4.00 | 2 | 0.025 | 3 | 0.003608 | 0.003955 | 0.005354 |
| 10mL容量瓶 | 10.00 | 6 | 0.02 | 6 | 0.0008165 | 0.003955 | 0.004038 |

其中允差按量器类型取分布（容量瓶/单标线吸量管三角分布6，分度吸量管均匀分布3）；温度项 urel(Vτ)=α·Δτ/3，工作液定容试剂膨胀系数 α=1.370×10-3/℃；分度吸量管非满刻度使用时，允差按标称规格查表、体积按实际移取量计入；移液枪允差为移取体积的百分比、按≥V 的校准点取值，按均匀分布3计入。单器一次使用 urel(V)=urel(V容)2+urel(Vτ)2。

以异氟泼尼松使用的5mL分度吸量管（移取4.00mL）为例（非满刻度：允差按标称5mL查表、体积按实际4.00mL计）：

urel(V容)=dk·V=0.0253×4.00=0.003608

urel(Vτ)=α·Δτ3=1.370×10-3×53=0.003955

urel(V)=urel(V容)2+urel(Vτ)2=0.0036082+0.0039552=0.005354

多级稀释按方和根合成：

以异氟泼尼松为例：工作液直接稀释过程中使用了1次1mL单标线吸量管（移取1.00mL）、3次5mL单标线吸量管（移取5.00mL）、2次5mL分度吸量管（移取4.00mL）、6次10mL容量瓶（定容10.00mL），各量器引入的相对不确定度按方和根合成：

urel(Cwork)=0.0048792+3·0.0041402+2·0.0053542+6·0.0040382=0.01518

各目标物 urel(Cwork) 均为 0.01518。

各目标物 urel(C)=urel(Cstock)2+urel(Cwork)2=0.05119。

4.3.5 「甲醇中40种糖皮质激素混标」配制标准储备液引入的相对不确定度 urel(Cstock)

甲醇中40种糖皮质激素混标储备液由高浓液标准确移取后定容制得，因此其不确定度主要有三个来源：标准品证书浓度产生的不确定度 urel(cs,c)，移取浓标体积产生的不确定度 urel(cs,p)，定容体积产生的不确定度 urel(cs,V)。

urel(Cstock)=urel(cs,c)2+urel(cs,p)2+urel(cs,V)2

储备液的配置流程：准确用1mL分度吸量管移取0.1mL浓标于10mL容量瓶中，用乙腈定容。

4.3.5.1 标准品证书浓度产生的不确定度 urel(cs,c)

标准品证书给出标称浓度 ccert=100mg/L，扩展不确定度 U=3mg/L（包含因子 k=2），换算为相对标准不确定度：

urel(cs,c)=Uk·ccert=32×100=0.01500

4.3.5.2 移取浓标体积产生的不确定度 urel(cs,p)

此相对标准不确定度的来源有两个：一是移取浓标所用吸量管允差引入的相对标准不确定度 urel(cs,p,容)，二是温度变化引入的相对标准不确定度 urel(cs,p,τ)。

urel(cs,p)=urel(cs,p,容)2+urel(cs,p,τ)2

根据JJG 196-2006《常用玻璃量器》规定，20℃时1mL分度吸量管（A级）的允差d=±0.008mL，按均匀分布（k=3），则移取浓标体积引入的相对不确定度（量器规格1mL，实际移取0.1mL）为：

urel(cs,p,容)=dk·V=0.0083×0.1=0.04619

假定实验室的温度变化在（20±5）℃（∆τ=5），温度变化为均匀分布。浓标溶液的体积膨胀系数α为1.370×10⁻³/℃，按均匀分布，k=3，则温度变化引入的相对不确定度为：

urel(cs,p,τ)=α·Δτ·V3·V=1.370×10-3×5×0.13×0.1=0.003955

则移取浓标体积产生的不确定度：

urel(cs,p)=urel(cs,p,容)2+urel(cs,p,τ)2=0.046192+0.0039552=0.04636

4.3.5.3 定容体积产生的不确定度 urel(cs,V)

此相对标准不确定度的来源有两个：一是配制标准储备液使用的容量瓶允差引入的相对标准不确定度 urel(cs,V容)，二是温度变化导致定容试剂体积膨胀引入的相对标准不确定度 urel(cs,Vt)。

urel(cs,V)=urel(cs,V容)2+urel(cs,Vt)2

4.3.5.3.1 容量瓶允差引入的相对不确定度 urel(cs,V容)

根据JJG 196-2006《常用玻璃量器》规定，20℃时10mL单标线容量瓶（A级，V=10mL）的允差d=±0.02mL，按三角分布（k=6），则10mL容量瓶体积引入的相对不确定度为：

urel(cs,V容)=dk·V=0.026×10=0.0008165

4.3.5.3.2 温度变化引入的相对不确定度 urel(cs,Vt)

假定实验室的温度变化在（20±5）℃（∆τ=5），温度变化为均匀分布。本步定容试剂与样液定容一致，温度变化引入的相对不确定度的评定详见 4.2.2（样液定容温度项），urel(cs,Vt)=0.003955。

则定容体积产生的不确定度：

urel(cs,V)=urel(cs,V容)2+urel(cs,Vt)2=0.00081652+0.0039552=0.004038

故配制标准储备液（甲醇中40种糖皮质激素混标）引入的相对不确定度：

urel(Cstock)=urel(cs,c)2+urel(cs,p)2+urel(cs,V)2=0.015002+0.046362+0.0040382=0.04889

本分组各目标物标准储备液配制一致，urel(Cstock) 均为 0.04889。

4.3.6 「甲醇中40种糖皮质激素混标」中间液及工作液稀释引入的相对不确定度 urel(Cwork)

工作液各点位由买来的高浓标准品（储备液）直接稀释制得（非逐级），各点位母液浓度、移取体积与量器、定容量器及目标浓度见下表：

表5 「甲醇中40种糖皮质激素混标」中间液及工作液稀释流程

| 母液浓度（mg/L） | 移取体积 （mL） | 移取量器 | 定容量器 | 目标浓度（ng/mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地塞米松（1.00） | 1.00 | 1 mL 单标吸量管 | 10 mL 容量瓶 | 100.00 |
| 氢化可的松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 可的松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 泼尼松（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 氟米龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 曲安奈德醋酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 倍氯米松双丙酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 地塞米松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 泼尼松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 氢化可的松丁酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 倍他米松戊酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 氯倍他索丙酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 氯倍他松丁酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 哈西奈德（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 二氟拉松双醋酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 氟轻松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 倍他米松（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 氟米龙（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 安西奈德（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 布地奈德（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 氟氢可的松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 泼尼松龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 甲基泼尼松龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 倍他米松双丙酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 氢化可的松戊酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 阿氯米松双丙酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 曲安西龙双醋酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 泼尼卡酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 曲安奈德（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 氟替卡松丙酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 甲基泼尼松龙（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 莫米他松糠酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 倍他米松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 泼尼松龙（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 氢化可的松（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 可的松（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 氟米松（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 倍氯米松（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 氟氢缩松（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 地夫可特（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 地塞米松（1.00） | 5.00 | 5 mL 单标吸量管 | 10 mL 容量瓶 | 500.00 |
| 氢化可的松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 可的松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 泼尼松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟米龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 曲安奈德醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 倍氯米松双丙酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 地塞米松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 泼尼松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氢化可的松丁酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 倍他米松戊酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氯倍他索丙酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氯倍他松丁酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 哈西奈德（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 二氟拉松双醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟轻松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 倍他米松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟米龙（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 安西奈德（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 布地奈德（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟氢可的松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 泼尼松龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 甲基泼尼松龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 倍他米松双丙酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氢化可的松戊酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 阿氯米松双丙酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 曲安西龙双醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 泼尼卡酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 曲安奈德（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟替卡松丙酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 甲基泼尼松龙（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 莫米他松糠酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 倍他米松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 泼尼松龙（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氢化可的松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 可的松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟米松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 倍氯米松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟氢缩松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 地夫可特（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 地塞米松（1.00） | 4.00 | 5 mL 分度吸量管 | 10 mL 容量瓶 | 400.00 |
| 氢化可的松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 可的松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 泼尼松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟米龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 曲安奈德醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 倍氯米松双丙酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 地塞米松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 泼尼松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氢化可的松丁酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 倍他米松戊酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氯倍他索丙酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氯倍他松丁酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 哈西奈德（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 二氟拉松双醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟轻松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 倍他米松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟米龙（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 安西奈德（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 布地奈德（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟氢可的松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 泼尼松龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 甲基泼尼松龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 倍他米松双丙酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氢化可的松戊酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 阿氯米松双丙酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 曲安西龙双醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 泼尼卡酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 曲安奈德（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟替卡松丙酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 甲基泼尼松龙（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 莫米他松糠酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 倍他米松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 泼尼松龙（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氢化可的松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 可的松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟米松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 倍氯米松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟氢缩松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 地夫可特（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 地塞米松（1.00） | 5.00 | 5 mL 单标吸量管 | 10 mL 容量瓶 | 500.00 |
| 氢化可的松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 可的松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 泼尼松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟米龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 曲安奈德醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 倍氯米松双丙酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 地塞米松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 泼尼松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氢化可的松丁酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 倍他米松戊酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氯倍他索丙酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氯倍他松丁酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 哈西奈德（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 二氟拉松双醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟轻松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 倍他米松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟米龙（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 安西奈德（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 布地奈德（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟氢可的松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 泼尼松龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 甲基泼尼松龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 倍他米松双丙酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氢化可的松戊酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 阿氯米松双丙酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 曲安西龙双醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 泼尼卡酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 曲安奈德（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟替卡松丙酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 甲基泼尼松龙（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 莫米他松糠酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 倍他米松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 泼尼松龙（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氢化可的松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 可的松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟米松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 倍氯米松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟氢缩松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 地夫可特（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 地塞米松（1.00） | 5.00 | 5 mL 单标吸量管 | 10 mL 容量瓶 | 500.00 |
| 氢化可的松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 可的松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 泼尼松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟米龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 曲安奈德醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 倍氯米松双丙酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 地塞米松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 泼尼松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氢化可的松丁酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 倍他米松戊酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氯倍他索丙酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氯倍他松丁酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 哈西奈德（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 二氟拉松双醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟轻松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 倍他米松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟米龙（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 安西奈德（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 布地奈德（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟氢可的松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 泼尼松龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 甲基泼尼松龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 倍他米松双丙酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氢化可的松戊酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 阿氯米松双丙酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 曲安西龙双醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 泼尼卡酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 曲安奈德（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟替卡松丙酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 甲基泼尼松龙（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 莫米他松糠酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 倍他米松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 泼尼松龙（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氢化可的松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 可的松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟米松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 倍氯米松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟氢缩松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 地夫可特（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 地塞米松（1.00） | 4.00 | 5 mL 分度吸量管 | 10 mL 容量瓶 | 400.00 |
| 氢化可的松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 可的松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 泼尼松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟米龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 曲安奈德醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 倍氯米松双丙酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 地塞米松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 泼尼松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氢化可的松丁酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 倍他米松戊酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氯倍他索丙酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氯倍他松丁酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 哈西奈德（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 二氟拉松双醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟轻松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 倍他米松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟米龙（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 安西奈德（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 布地奈德（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟氢可的松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 泼尼松龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 甲基泼尼松龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 倍他米松双丙酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氢化可的松戊酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 阿氯米松双丙酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 曲安西龙双醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 泼尼卡酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 曲安奈德（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟替卡松丙酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 甲基泼尼松龙（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 莫米他松糠酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 倍他米松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 泼尼松龙（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氢化可的松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 可的松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟米松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 倍氯米松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟氢缩松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 地夫可特（1.00） |  |  |  | 400.00 |

每一稀释级的移取(吸量管)与定容(容量瓶)各引入体积不确定度，同器同体积多次使用者按使用次数 n 合成。考虑量器允差与温度变化(均匀分布3)，各量器一次使用的相对不确定度如下表：

表6 「甲醇中40种糖皮质激素混标」中间液及工作液稀释量器相对不确定度明细

| 量器 | 使用规格V/mL | 次数n | 允差d/mL | 包含因子k | urel(V容) | urel(Vτ) | urel(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1mL单标线吸量管 | 1.00 | 1 | 0.007 | 6 | 0.002858 | 0.003955 | 0.004879 |
| 5mL单标线吸量管 | 5.00 | 3 | 0.015 | 6 | 0.001225 | 0.003955 | 0.004140 |
| 5mL分度吸量管 | 4.00 | 2 | 0.025 | 3 | 0.003608 | 0.003955 | 0.005354 |
| 10mL容量瓶 | 10.00 | 6 | 0.02 | 6 | 0.0008165 | 0.003955 | 0.004038 |

其中允差按量器类型取分布（容量瓶/单标线吸量管三角分布6，分度吸量管均匀分布3）；温度项 urel(Vτ)=α·Δτ/3，工作液定容试剂膨胀系数 α=1.370×10-3/℃；分度吸量管非满刻度使用时，允差按标称规格查表、体积按实际移取量计入；移液枪允差为移取体积的百分比、按≥V 的校准点取值，按均匀分布3计入。单器一次使用 urel(V)=urel(V容)2+urel(Vτ)2。

以地塞米松使用的5mL分度吸量管（移取4.00mL）为例（非满刻度：允差按标称5mL查表、体积按实际4.00mL计）：

urel(V容)=dk·V=0.0253×4.00=0.003608

urel(Vτ)=α·Δτ3=1.370×10-3×53=0.003955

urel(V)=urel(V容)2+urel(Vτ)2=0.0036082+0.0039552=0.005354

多级稀释按方和根合成：

以地塞米松为例：工作液直接稀释过程中使用了1次1mL单标线吸量管（移取1.00mL）、3次5mL单标线吸量管（移取5.00mL）、2次5mL分度吸量管（移取4.00mL）、6次10mL容量瓶（定容10.00mL），各量器引入的相对不确定度按方和根合成：

urel(Cwork)=0.0048792+3·0.0041402+2·0.0053542+6·0.0040382=0.01518

各目标物 urel(Cwork) 均为 0.01518。

各目标物 urel(C)=urel(Cstock)2+urel(Cwork)2=0.05119。

4.3.7 「乙腈中52种激素混标」配制标准储备液引入的相对不确定度 urel(Cstock)

乙腈中52种激素混标储备液由高浓液标准确移取后定容制得，因此其不确定度主要有三个来源：标准品证书浓度产生的不确定度 urel(cs,c)，移取浓标体积产生的不确定度 urel(cs,p)，定容体积产生的不确定度 urel(cs,V)。

urel(Cstock)=urel(cs,c)2+urel(cs,p)2+urel(cs,V)2

储备液的配置流程：准确用1mL分度吸量管移取0.1mL浓标于10mL容量瓶中，用乙腈定容。

4.3.7.1 标准品证书浓度产生的不确定度 urel(cs,c)

标准品证书给出标称浓度 ccert=100mg/L，扩展不确定度 U=3mg/L（包含因子 k=2），换算为相对标准不确定度：

urel(cs,c)=Uk·ccert=32×100=0.01500

4.3.7.2 移取浓标体积产生的不确定度 urel(cs,p)

此相对标准不确定度的来源有两个：一是移取浓标所用吸量管允差引入的相对标准不确定度 urel(cs,p,容)，二是温度变化引入的相对标准不确定度 urel(cs,p,τ)。

urel(cs,p)=urel(cs,p,容)2+urel(cs,p,τ)2

根据JJG 196-2006《常用玻璃量器》规定，20℃时1mL分度吸量管（A级）的允差d=±0.008mL，按均匀分布（k=3），则移取浓标体积引入的相对不确定度（量器规格1mL，实际移取0.1mL）为：

urel(cs,p,容)=dk·V=0.0083×0.1=0.04619

假定实验室的温度变化在（20±5）℃（∆τ=5），温度变化为均匀分布。浓标溶液的体积膨胀系数α为1.370×10⁻³/℃，按均匀分布，k=3，则温度变化引入的相对不确定度为：

urel(cs,p,τ)=α·Δτ·V3·V=1.370×10-3×5×0.13×0.1=0.003955

则移取浓标体积产生的不确定度：

urel(cs,p)=urel(cs,p,容)2+urel(cs,p,τ)2=0.046192+0.0039552=0.04636

4.3.7.3 定容体积产生的不确定度 urel(cs,V)

此相对标准不确定度的来源有两个：一是配制标准储备液使用的容量瓶允差引入的相对标准不确定度 urel(cs,V容)，二是温度变化导致定容试剂体积膨胀引入的相对标准不确定度 urel(cs,Vt)。

urel(cs,V)=urel(cs,V容)2+urel(cs,Vt)2

4.3.7.3.1 容量瓶允差引入的相对不确定度 urel(cs,V容)

根据JJG 196-2006《常用玻璃量器》规定，20℃时10mL单标线容量瓶（A级，V=10mL）的允差d=±0.02mL，按三角分布（k=6），则10mL容量瓶体积引入的相对不确定度为：

urel(cs,V容)=dk·V=0.026×10=0.0008165

4.3.7.3.2 温度变化引入的相对不确定度 urel(cs,Vt)

假定实验室的温度变化在（20±5）℃（∆τ=5），温度变化为均匀分布。本步定容试剂与样液定容一致，温度变化引入的相对不确定度的评定详见 4.2.2（样液定容温度项），urel(cs,Vt)=0.003955。

则定容体积产生的不确定度：

urel(cs,V)=urel(cs,V容)2+urel(cs,Vt)2=0.00081652+0.0039552=0.004038

故配制标准储备液（乙腈中52种激素混标）引入的相对不确定度：

urel(Cstock)=urel(cs,c)2+urel(cs,p)2+urel(cs,V)2=0.015002+0.046362+0.0040382=0.04889

本分组各目标物标准储备液配制一致，urel(Cstock) 均为 0.04889。

4.3.8 「乙腈中52种激素混标」中间液及工作液稀释引入的相对不确定度 urel(Cwork)

工作液各点位由买来的高浓标准品（储备液）直接稀释制得（非逐级），各点位母液浓度、移取体积与量器、定容量器及目标浓度见下表：

表7 「乙腈中52种激素混标」中间液及工作液稀释流程

| 母液浓度（mg/L） | 移取体积 （mL） | 移取量器 | 定容量器 | 目标浓度（ng/mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6α-甲基氢化可的松（1.00） | 1.00 | 1 mL 单标吸量管 | 10 mL 容量瓶 | 100.00 |
| 泼尼松龙半琥珀酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 氢化可的松半琥酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 氟泼尼龙（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 6α-氟-异氟泼尼龙（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 氟氢可的松（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 16α-羟基泼尼松龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 甲基泼尼松龙琥珀酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 迪普罗酮（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 双氟拉松（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 氟甲睾酮（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 肾上腺酮（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 群勃龙（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 脱氧可的松（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 21-去乙酰基地夫可特（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 帕拉米松（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 去氢睾酮（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 异氟泼尼松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 氢化曲安奈德（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 诺龙（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 去羟米松（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 美雄酮（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 表睾酮（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 双氟美松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 倍他米松丙酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 甲泼尼松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 去氧皮质酮（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 17α-羟孕酮（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 醋酸氟轻松22-甲基同系物（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 烯丙孕素（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 氟替卡松（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 甲羟松（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 丁乙酸泼尼松龙（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 氟米松新戊酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 醋丙氢可的松（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 甲羟孕酮（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 地塞米松戊酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 双氟泼尼酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 泼尼松龙戊酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 苯甲酸倍他米松（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 甲基泼尼松龙乙丙酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 醋酸去氧皮质酮（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 群勃龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 醋酸炔诺酮（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 米非司酮（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 醋酸美伦孕酮（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 瑞美松龙（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 丙丁酸氢化可的松（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 氟可龙特戊酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 氯可托龙特戊酸酯（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 己曲安奈德（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 四氢可的松（1.00） |  |  |  | 100.00 |
| 6α-甲基氢化可的松（1.00） | 5.00 | 5 mL 单标吸量管 | 10 mL 容量瓶 | 500.00 |
| 泼尼松龙半琥珀酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氢化可的松半琥酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟泼尼龙（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 6α-氟-异氟泼尼龙（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟氢可的松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 16α-羟基泼尼松龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 甲基泼尼松龙琥珀酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 迪普罗酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 双氟拉松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟甲睾酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 肾上腺酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 群勃龙（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 脱氧可的松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 21-去乙酰基地夫可特（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 帕拉米松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 去氢睾酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 异氟泼尼松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氢化曲安奈德（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 诺龙（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 去羟米松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 美雄酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 表睾酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 双氟美松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 倍他米松丙酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 甲泼尼松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 去氧皮质酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 17α-羟孕酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 醋酸氟轻松22-甲基同系物（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 烯丙孕素（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟替卡松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 甲羟松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 丁乙酸泼尼松龙（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟米松新戊酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 醋丙氢可的松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 甲羟孕酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 地塞米松戊酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 双氟泼尼酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 泼尼松龙戊酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 苯甲酸倍他米松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 甲基泼尼松龙乙丙酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 醋酸去氧皮质酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 群勃龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 醋酸炔诺酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 米非司酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 醋酸美伦孕酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 瑞美松龙（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 丙丁酸氢化可的松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟可龙特戊酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氯可托龙特戊酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 己曲安奈德（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 四氢可的松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 6α-甲基氢化可的松（1.00） | 4.00 | 5 mL 分度吸量管 | 10 mL 容量瓶 | 400.00 |
| 泼尼松龙半琥珀酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氢化可的松半琥酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟泼尼龙（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 6α-氟-异氟泼尼龙（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟氢可的松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 16α-羟基泼尼松龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 甲基泼尼松龙琥珀酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 迪普罗酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 双氟拉松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟甲睾酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 肾上腺酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 群勃龙（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 脱氧可的松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 21-去乙酰基地夫可特（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 帕拉米松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 去氢睾酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 异氟泼尼松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氢化曲安奈德（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 诺龙（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 去羟米松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 美雄酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 表睾酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 双氟美松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 倍他米松丙酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 甲泼尼松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 去氧皮质酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 17α-羟孕酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 醋酸氟轻松22-甲基同系物（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 烯丙孕素（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟替卡松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 甲羟松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 丁乙酸泼尼松龙（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟米松新戊酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 醋丙氢可的松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 甲羟孕酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 地塞米松戊酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 双氟泼尼酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 泼尼松龙戊酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 苯甲酸倍他米松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 甲基泼尼松龙乙丙酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 醋酸去氧皮质酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 群勃龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 醋酸炔诺酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 米非司酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 醋酸美伦孕酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 瑞美松龙（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 丙丁酸氢化可的松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟可龙特戊酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氯可托龙特戊酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 己曲安奈德（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 四氢可的松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 6α-甲基氢化可的松（1.00） | 5.00 | 5 mL 单标吸量管 | 10 mL 容量瓶 | 500.00 |
| 泼尼松龙半琥珀酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氢化可的松半琥酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟泼尼龙（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 6α-氟-异氟泼尼龙（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟氢可的松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 16α-羟基泼尼松龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 甲基泼尼松龙琥珀酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 迪普罗酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 双氟拉松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟甲睾酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 肾上腺酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 群勃龙（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 脱氧可的松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 21-去乙酰基地夫可特（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 帕拉米松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 去氢睾酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 异氟泼尼松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氢化曲安奈德（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 诺龙（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 去羟米松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 美雄酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 表睾酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 双氟美松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 倍他米松丙酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 甲泼尼松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 去氧皮质酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 17α-羟孕酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 醋酸氟轻松22-甲基同系物（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 烯丙孕素（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟替卡松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 甲羟松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 丁乙酸泼尼松龙（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟米松新戊酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 醋丙氢可的松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 甲羟孕酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 地塞米松戊酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 双氟泼尼酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 泼尼松龙戊酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 苯甲酸倍他米松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 甲基泼尼松龙乙丙酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 醋酸去氧皮质酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 群勃龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 醋酸炔诺酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 米非司酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 醋酸美伦孕酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 瑞美松龙（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 丙丁酸氢化可的松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟可龙特戊酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氯可托龙特戊酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 己曲安奈德（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 四氢可的松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 6α-甲基氢化可的松（1.00） | 5.00 | 5 mL 单标吸量管 | 10 mL 容量瓶 | 500.00 |
| 泼尼松龙半琥珀酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氢化可的松半琥酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟泼尼龙（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 6α-氟-异氟泼尼龙（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟氢可的松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 16α-羟基泼尼松龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 甲基泼尼松龙琥珀酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 迪普罗酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 双氟拉松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟甲睾酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 肾上腺酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 群勃龙（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 脱氧可的松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 21-去乙酰基地夫可特（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 帕拉米松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 去氢睾酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 异氟泼尼松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氢化曲安奈德（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 诺龙（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 去羟米松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 美雄酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 表睾酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 双氟美松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 倍他米松丙酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 甲泼尼松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 去氧皮质酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 17α-羟孕酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 醋酸氟轻松22-甲基同系物（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 烯丙孕素（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟替卡松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 甲羟松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 丁乙酸泼尼松龙（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟米松新戊酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 醋丙氢可的松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 甲羟孕酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 地塞米松戊酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 双氟泼尼酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 泼尼松龙戊酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 苯甲酸倍他米松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 甲基泼尼松龙乙丙酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 醋酸去氧皮质酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 群勃龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 醋酸炔诺酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 米非司酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 醋酸美伦孕酮（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 瑞美松龙（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 丙丁酸氢化可的松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氟可龙特戊酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 氯可托龙特戊酸酯（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 己曲安奈德（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 四氢可的松（1.00） |  |  |  | 500.00 |
| 6α-甲基氢化可的松（1.00） | 4.00 | 5 mL 分度吸量管 | 10 mL 容量瓶 | 400.00 |
| 泼尼松龙半琥珀酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氢化可的松半琥酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟泼尼龙（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 6α-氟-异氟泼尼龙（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟氢可的松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 16α-羟基泼尼松龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 甲基泼尼松龙琥珀酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 迪普罗酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 双氟拉松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟甲睾酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 肾上腺酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 群勃龙（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 脱氧可的松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 21-去乙酰基地夫可特（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 帕拉米松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 去氢睾酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 异氟泼尼松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氢化曲安奈德（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 诺龙（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 去羟米松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 美雄酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 表睾酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 双氟美松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 倍他米松丙酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 甲泼尼松醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 去氧皮质酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 17α-羟孕酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 醋酸氟轻松22-甲基同系物（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 烯丙孕素（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟替卡松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 甲羟松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 丁乙酸泼尼松龙（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟米松新戊酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 醋丙氢可的松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 甲羟孕酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 地塞米松戊酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 双氟泼尼酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 泼尼松龙戊酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 苯甲酸倍他米松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 甲基泼尼松龙乙丙酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 醋酸去氧皮质酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 群勃龙醋酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 醋酸炔诺酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 米非司酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 醋酸美伦孕酮（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 瑞美松龙（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 丙丁酸氢化可的松（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氟可龙特戊酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 氯可托龙特戊酸酯（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 己曲安奈德（1.00） |  |  |  | 400.00 |
| 四氢可的松（1.00） |  |  |  | 400.00 |

每一稀释级的移取(吸量管)与定容(容量瓶)各引入体积不确定度，同器同体积多次使用者按使用次数 n 合成。考虑量器允差与温度变化(均匀分布3)，各量器一次使用的相对不确定度如下表：

表8 「乙腈中52种激素混标」中间液及工作液稀释量器相对不确定度明细

| 量器 | 使用规格V/mL | 次数n | 允差d/mL | 包含因子k | urel(V容) | urel(Vτ) | urel(V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1mL单标线吸量管 | 1.00 | 1 | 0.007 | 6 | 0.002858 | 0.003955 | 0.004879 |
| 5mL单标线吸量管 | 5.00 | 3 | 0.015 | 6 | 0.001225 | 0.003955 | 0.004140 |
| 5mL分度吸量管 | 4.00 | 2 | 0.025 | 3 | 0.003608 | 0.003955 | 0.005354 |
| 10mL容量瓶 | 10.00 | 6 | 0.02 | 6 | 0.0008165 | 0.003955 | 0.004038 |

其中允差按量器类型取分布（容量瓶/单标线吸量管三角分布6，分度吸量管均匀分布3）；温度项 urel(Vτ)=α·Δτ/3，工作液定容试剂膨胀系数 α=1.370×10-3/℃；分度吸量管非满刻度使用时，允差按标称规格查表、体积按实际移取量计入；移液枪允差为移取体积的百分比、按≥V 的校准点取值，按均匀分布3计入。单器一次使用 urel(V)=urel(V容)2+urel(Vτ)2。

以6α-甲基氢化可的松使用的5mL分度吸量管（移取4.00mL）为例（非满刻度：允差按标称5mL查表、体积按实际4.00mL计）：

urel(V容)=dk·V=0.0253×4.00=0.003608

urel(Vτ)=α·Δτ3=1.370×10-3×53=0.003955

urel(V)=urel(V容)2+urel(Vτ)2=0.0036082+0.0039552=0.005354

多级稀释按方和根合成：

以6α-甲基氢化可的松为例：工作液直接稀释过程中使用了1次1mL单标线吸量管（移取1.00mL）、3次5mL单标线吸量管（移取5.00mL）、2次5mL分度吸量管（移取4.00mL）、6次10mL容量瓶（定容10.00mL），各量器引入的相对不确定度按方和根合成：

urel(Cwork)=0.0048792+3·0.0041402+2·0.0053542+6·0.0040382=0.01518

各目标物 urel(Cwork) 均为 0.01518。

各目标物 urel(C)=urel(Cstock)2+urel(Cwork)2=0.05119。

4.4 曲线拟合导致的相对不确定度 urel(Q)

表9 各目标物理论浓度与峰面积

| 项目 | 浓度 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各目标物 | X (ng/mL) | 2.00 | 5.00 | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 100.00 |
| 曲安西龙 | Ax | 173700 | 290200 | 435200 | 639000 | 1953200 | 3712000 |
| 异氟泼尼松 | Ax | 107940 | 219800 | 287400 | 429600 | 1183400 | 2222000 |
| 脱氧皮质醇 | Ax | 155680 | 370400 | 481800 | 1075400 | 2082000 | 4438000 |
| 氟尼缩松 | Ax | 115180 | 258200 | 343000 | 532000 | 1448400 | 2830000 |
| 地索奈德 | Ax | 663800 | 1426800 | 1966200 | 2918000 | 7730000 | 16436000 |
| 氟轻松 | Ax | 150120 | 297400 | 415200 | 664800 | 1493200 | 3222000 |
| 炔诺酮 | Ax | 181000 | 306800 | 438800 | 737400 | 1808000 | 3594000 |
| 孕三烯酮 | Ax | 373200 | 893400 | 1283000 | 2030000 | 5022000 | 9378000 |
| 甲基睾丸酮 | Ax | 407200 | 840800 | 1272400 | 1841400 | 5060000 | 9026000 |
| 帕拉米松醋酸酯 | Ax | 124100 | 215000 | 275000 | 408400 | 1146000 | 2154000 |
| 睾酮 | Ax | 435800 | 801600 | 1087200 | 1656800 | 4666000 | 9400000 |
| 氯倍他索 | Ax | 354600 | 682600 | 982200 | 1431000 | 3876000 | 7324000 |
| 炔诺孕酮 | Ax | 181940 | 336200 | 555200 | 867400 | 2060000 | 4010000 |
| 倍他米松17-丁酸酯 | Ax | 351000 | 739400 | 1123600 | 1713400 | 4144000 | 7764000 |
| 地索奈德醋酸酯 | Ax | 787000 | 1342400 | 2178000 | 3428000 | 7516000 | 14020000 |
| 地屈孕酮 | Ax | 388600 | 819200 | 1208000 | 1987000 | 5226000 | 9714000 |
| 卤美他松 | Ax | 37160 | 91700 | 155120 | 209400 | 576600 | 1089200 |
| 氯替泼诺 | Ax | 757600 | 1583400 | 2262000 | 3308000 | 8884000 | 18016000 |
| 卤倍他索丙酸酯 | Ax | 157260 | 349200 | 524600 | 766200 | 1792800 | 3370000 |
| 醋酸甲地孕酮 | Ax | 960000 | 1952800 | 3044000 | 4612000 | 11630000 | 23020000 |
| 黄体酮 | Ax | 586400 | 971800 | 1645400 | 2602000 | 4768000 | 9918000 |
| 醋酸氯地孕酮 | Ax | 172980 | 352800 | 472400 | 724000 | 1997800 | 3696000 |
| 醋酸甲羟孕酮 | Ax | 818000 | 1598800 | 2418000 | 3444000 | 9166000 | 17176000 |
| 双氟拉松-17,21-二丙酸酯 | Ax | 125680 | 252000 | 354600 | 581800 | 1308400 | 2456000 |
| 氯倍他索丁酸酯 | Ax | 578400 | 1295000 | 1993600 | 2936000 | 8022000 | 14204000 |
| 双氟可龙戊酸酯 | Ax | 237400 | 515000 | 750000 | 1196600 | 3402000 | 5650000 |
| 己酸羟孕酮 | Ax | 656600 | 1469600 | 2228000 | 3406000 | 10210000 | 18724000 |
| 环索奈德 | Ax | 339200 | 843200 | 1174400 | 2626000 | 5374000 | 10392000 |
| 雌三醇 | Ax | 4417 | 10030 | 22220 | 42870 | 113800 | 223000 |
| 雌二醇 | Ax | 1989 | 3706 | 9302 | 19480 | 50710 | 104300 |
| 雌酮 | Ax | 22010 | 57550 | 122200 | 231700 | 617700 | 1250000 |
| 己烯雌酚 | Ax | 24360 | 63230 | 133000 | 263000 | 705100 | 1458000 |
| 地塞米松 | Ax | 175900 | 328600 | 404800 | 805400 | 1970600 | 3928000 |
| 氢化可的松醋酸酯 | Ax | 140560 | 333000 | 508800 | 745400 | 2192000 | 4286000 |
| 可的松醋酸酯 | Ax | 178340 | 380800 | 558000 | 848800 | 2244000 | 4350000 |
| 泼尼松 | Ax | 86460 | 178780 | 242000 | 380200 | 886400 | 1804400 |
| 氟米龙醋酸酯 | Ax | 1063400 | 2308000 | 3156000 | 4826000 | 12328000 | 24560000 |
| 曲安奈德醋酸酯 | Ax | 366600 | 647000 | 882000 | 1263000 | 3514000 | 6336000 |
| 倍氯米松双丙酸酯 | Ax | 181560 | 452000 | 610400 | 949200 | 2554000 | 4896000 |
| 地塞米松醋酸酯 | Ax | 273200 | 513600 | 699200 | 1032600 | 2724000 | 5180000 |
| 泼尼松醋酸酯 | Ax | 178720 | 376800 | 491000 | 787800 | 2032000 | 3970000 |
| 氢化可的松丁酸酯 | Ax | 280200 | 617000 | 774800 | 1481600 | 3408000 | 6022000 |
| 倍他米松戊酸酯 | Ax | 618600 | 1219800 | 1834800 | 2820000 | 6546000 | 11730000 |
| 氯倍他索丙酸酯 | Ax | 448800 | 1015600 | 1351200 | 1972200 | 5250000 | 10600000 |
| 氯倍他松丁酸酯 | Ax | 375800 | 727400 | 1022200 | 1508800 | 3990000 | 7830000 |
| 哈西奈德 | Ax | 209000 | 222400 | 250000 | 334800 | 553600 | 981800 |
| 二氟拉松双醋酸酯 | Ax | 298800 | 606200 | 912800 | 1719000 | 3368000 | 6514000 |
| 氟轻松醋酸酯 | Ax | 276600 | 567800 | 858400 | 1320400 | 3064000 | 5558000 |
| 倍他米松 | Ax | 424000 | 790400 | 1049200 | 1979400 | 4744000 | 9092000 |
| 氟米龙 | Ax | 255400 | 601600 | 940200 | 1575200 | 4168000 | 7638000 |
| 安西奈德 | Ax | 381000 | 707400 | 1098000 | 1700000 | 3900000 | 7292000 |
| 布地奈德 | Ax | 762000 | 1688800 | 2384000 | 3452000 | 8592000 | 17730000 |
| 氟氢可的松醋酸酯 | Ax | 80060 | 131900 | 213800 | 288000 | 712600 | 1466800 |
| 泼尼松龙醋酸酯 | Ax | 154860 | 235600 | 319800 | 416000 | 1081400 | 1921000 |
| 甲基泼尼松龙醋酸酯 | Ax | 93620 | 156400 | 207400 | 361200 | 879000 | 1566600 |
| 倍他米松双丙酸酯 | Ax | 358600 | 647400 | 957200 | 1385800 | 3696000 | 6402000 |
| 氢化可的松戊酸酯 | Ax | 328800 | 631600 | 870800 | 1328000 | 3798000 | 6750000 |
| 阿氯米松双丙酸酯 | Ax | 156860 | 310400 | 487600 | 806800 | 1658400 | 3224000 |
| 曲安西龙双醋酸酯 | Ax | 348800 | 711400 | 997800 | 1252400 | 3376000 | 6730000 |
| 泼尼卡酯 | Ax | 745600 | 1464000 | 2184000 | 3550000 | 8174000 | 14950000 |
| 曲安奈德 | Ax | 175100 | 359000 | 549200 | 782200 | 1843800 | 3868000 |
| 氟替卡松丙酸酯 | Ax | 379600 | 833200 | 1242400 | 1820600 | 4058000 | 8300000 |
| 甲基泼尼松龙 | Ax | 481000 | 845000 | 1208400 | 1773000 | 4786000 | 9134000 |
| 莫米他松糠酸酯 | Ax | 570200 | 1063200 | 1637200 | 2444000 | 5882000 | 10458000 |
| 倍他米松醋酸酯 | Ax | 293800 | 626000 | 886600 | 1320200 | 3434000 | 6618000 |
| 泼尼松龙 | Ax | 465200 | 898800 | 1287000 | 1827200 | 4928000 | 9724000 |
| 氢化可的松 | Ax | 121520 | 282200 | 379000 | 625200 | 1649400 | 3330000 |
| 可的松 | Ax | 182300 | 378400 | 496000 | 788200 | 2246000 | 4434000 |
| 氟米松 | Ax | 139240 | 246800 | 376800 | 620400 | 1531400 | 3194000 |
| 倍氯米松 | Ax | 528000 | 1086600 | 1573800 | 1911200 | 5692000 | 11550000 |
| 氟氢缩松 | Ax | 60640 | 110340 | 135660 | 233000 | 669600 | 1242200 |
| 地夫可特 | Ax | 121520 | 224200 | 323000 | 534000 | 1368000 | 2518000 |
| 6α-甲基氢化可的松 | Ax | 82540 | 170120 | 252400 | 337800 | 1030000 | 2108000 |
| 泼尼松龙半琥珀酸酯 | Ax | 21660 | 38320 | 82620 | 109920 | 395600 | 693400 |
| 氢化可的松半琥酯 | Ax | 14296 | 69740 | 178720 | 326000 | 721600 | 1570200 |
| 氟泼尼龙 | Ax | 44100 | 76980 | 107920 | 142300 | 405600 | 768400 |
| 6α-氟-异氟泼尼龙 | Ax | 92020 | 182820 | 254400 | 409600 | 919800 | 1903200 |
| 氟氢可的松 | Ax | 26440 | 50400 | 82200 | 103180 | 294000 | 611800 |
| 16α-羟基泼尼松龙醋酸酯 | Ax | 46160 | 82620 | 111020 | 179360 | 425400 | 813400 |
| 甲基泼尼松龙琥珀酸酯 | Ax | 18278 | 22960 | 25740 | 33680 | 62640 | 108480 |
| 迪普罗酮 | Ax | 20540 | 30100 | 31160 | 69680 | 153680 | 305000 |
| 双氟拉松 | Ax | 18716 | 39700 | 62380 | 115940 | 269000 | 524400 |
| 氟甲睾酮 | Ax | 115800 | 220400 | 385200 | 494000 | 1332000 | 2650000 |
| 肾上腺酮 | Ax | 119220 | 228400 | 318600 | 516000 | 1310000 | 2742000 |
| 群勃龙 | Ax | 207600 | 412000 | 568200 | 780800 | 2276000 | 4328000 |
| 脱氧可的松 | Ax | 117940 | 288200 | 417400 | 618000 | 1689200 | 3150000 |
| 21-去乙酰基地夫可特 | Ax | 81500 | 155540 | 211600 | 293800 | 753400 | 1544000 |
| 帕拉米松 | Ax | 29780 | 57620 | 75180 | 118000 | 291800 | 557000 |
| 去氢睾酮 | Ax | 848400 | 1544600 | 2274000 | 3408000 | 7472000 | 14390000 |
| 异氟泼尼松醋酸酯 | Ax | 162260 | 324600 | 450400 | 732000 | 1689000 | 3496000 |
| 氢化曲安奈德 | Ax | 58620 | 107500 | 139380 | 210800 | 549600 | 1034400 |
| 诺龙 | Ax | 105040 | 199220 | 289400 | 427600 | 1107800 | 2088000 |
| 去羟米松 | Ax | 841400 | 1349200 | 1932600 | 2962000 | 7606000 | 13994000 |
| 美雄酮 | Ax | 1559200 | 3232000 | 4942000 | 6976000 | 20380000 | 38380000 |
| 表睾酮 | Ax | 299100 | 624500 | 996800 | 1433000 | 3848000 | 7390000 |
| 双氟美松醋酸酯 | Ax | 58260 | 112000 | 148300 | 211100 | 691100 | 1213000 |
| 倍他米松丙酸酯 | Ax | 126200 | 235200 | 356700 | 591500 | 1227000 | 2425000 |
| 甲泼尼松醋酸酯 | Ax | 59610 | 107000 | 170100 | 249900 | 680700 | 1192000 |
| 去氧皮质酮 | Ax | 175100 | 330900 | 456900 | 672600 | 1764000 | 3183000 |
| 17α-羟孕酮 | Ax | 140900 | 270700 | 381100 | 577900 | 1466000 | 2945000 |
| 醋酸氟轻松22-甲基同系物 | Ax | 39670 | 77800 | 116500 | 164400 | 524700 | 994900 |
| 烯丙孕素 | Ax | 352800 | 674400 | 1027000 | 1467000 | 3726000 | 7619000 |
| 氟替卡松 | Ax | 76440 | 154000 | 208800 | 340200 | 769700 | 1546000 |
| 甲羟松 | Ax | 30780 | 70590 | 103700 | 165300 | 356900 | 721500 |
| 丁乙酸泼尼松龙 | Ax | 765000 | 1507000 | 2054000 | 3158000 | 7794000 | 14230000 |
| 氟米松新戊酸酯 | Ax | 199800 | 344600 | 561200 | 880600 | 2086000 | 3894000 |
| 醋丙氢可的松 | Ax | 671200 | 1025400 | 1847600 | 2802000 | 6990000 | 12830000 |
| 甲羟孕酮 | Ax | 700000 | 1344600 | 2104000 | 3248000 | 8588000 | 15644000 |
| 地塞米松戊酸酯 | Ax | 317400 | 568000 | 961800 | 1375000 | 3562000 | 6206000 |
| 双氟泼尼酯 | Ax | 26440 | 40360 | 47180 | 96520 | 213200 | 413800 |
| 泼尼松龙戊酸酯 | Ax | 783200 | 1288200 | 1823200 | 2754000 | 7340000 | 13048000 |
| 苯甲酸倍他米松 | Ax | 303000 | 572800 | 852800 | 1433200 | 3444000 | 6462000 |
| 甲基泼尼松龙乙丙酸酯 | Ax | 446000 | 824600 | 1246600 | 1899200 | 4894000 | 10274000 |
| 醋酸去氧皮质酮 | Ax | 501800 | 956200 | 1497800 | 2082000 | 5024000 | 10734000 |
| 群勃龙醋酸酯 | Ax | 2296000 | 4880000 | 7350000 | 11032000 | 28480000 | 56080000 |
| 醋酸炔诺酮 | Ax | 85500 | 165340 | 226800 | 379000 | 961000 | 1869600 |
| 米非司酮 | Ax | 427400 | 883000 | 1273000 | 1982600 | 4686000 | 9436000 |
| 醋酸美伦孕酮 | Ax | 751000 | 1234600 | 2156000 | 3052000 | 8764000 | 14594000 |
| 瑞美松龙 | Ax | 58000 | 80420 | 132700 | 230600 | 555800 | 935200 |
| 丙丁酸氢化可的松 | Ax | 329400 | 556600 | 750000 | 1303800 | 3632000 | 6686000 |
| 氟可龙特戊酸酯 | Ax | 128680 | 297200 | 448800 | 685000 | 1743400 | 3610000 |
| 氯可托龙特戊酸酯 | Ax | 132240 | 282200 | 451800 | 709000 | 1717000 | 3600000 |
| 己曲安奈德 | Ax | 345400 | 552200 | 752000 | 1328800 | 3918000 | 7836000 |
| 四氢可的松 | Ax | 18530 | 50940 | 107800 | 199600 | 525300 | 1067000 |

本方法采用外标法定量，最小二乘法拟合出的标准曲线线性方程为 y = ax + b，其中 x 为目标物浓度（ng/mL），y 为峰面积，x̄ 为标准曲线各浓度点浓度的平均值。拟合时选用 6 个浓度点（n = 6），样品溶液平行测定 7 次（p = 7）。

标准曲线各浓度点浓度的离差平方和 Sxx 与回归残差标准差 s 分别为：

Sxx=∑i=1n(xi-x̅)2

s=∑i=1n(yi-(b+axi))2n-2

则由最小二乘法拟合标准工作曲线所引入的标准不确定度为：

u(Q)=sa1p+1n+(C0-x̅)2Sxx

urel(Q)=u(Q)C0

式中：a——标准曲线斜率；

b——截距；

s——回归残差标准差（自由度 n−2）；

n——标准曲线浓度点数；

p——样品溶液平行测定次数；

C₀——由标准曲线求得的样液平均质量浓度（ng/mL）；

x̄——标准曲线各浓度点浓度的平均值；

Sxx——各浓度点浓度的离差平方和。

表10 各目标物曲线拟合相对不确定度

| 目标物 | C₀ (ng/mL) | a (斜率) | b (截距) | u(Q) | urel(Q) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曲安西龙 | 77.90 | 3.656e+04 | 6.099e+04 | 1.897 | 0.02435 |
| 异氟泼尼松 | 80.34 | 2.159e+04 | 6.885e+04 | 1.683 | 0.02095 |
| 脱氧皮质醇 | 82.27 | 4.281e+04 | 9.970e+04 | 2.115 | 0.02571 |
| 氟尼缩松 | 80.90 | 2.760e+04 | 6.086e+04 | 1.481 | 0.01831 |
| 地索奈德 | 81.33 | 1.592e+05 | 2.299e+05 | 2.185 | 0.02687 |
| 氟轻松 | 78.74 | 3.076e+04 | 8.162e+04 | 2.059 | 0.02614 |
| 炔诺酮 | 83.03 | 3.480e+04 | 9.298e+04 | 0.8930 | 0.01075 |
| 孕三烯酮 | 84.95 | 9.110e+04 | 3.239e+05 | 1.225 | 0.01442 |
| 甲基睾丸酮 | 79.95 | 8.821e+04 | 3.253e+05 | 2.027 | 0.02535 |
| 帕拉米松醋酸酯 | 80.07 | 2.086e+04 | 7.022e+04 | 1.834 | 0.02290 |
| 睾酮 | 79.34 | 9.162e+04 | 1.525e+05 | 1.769 | 0.02230 |
| 氯倍他索 | 79.87 | 7.113e+04 | 2.250e+05 | 1.473 | 0.01844 |
| 炔诺孕酮 | 80.12 | 3.878e+04 | 1.264e+05 | 0.6264 | 0.007819 |
| 倍他米松17-丁酸酯 | 79.12 | 7.499e+04 | 3.021e+05 | 1.017 | 0.01285 |
| 地索奈德醋酸酯 | 81.33 | 1.339e+05 | 7.056e+05 | 0.8281 | 0.01018 |
| 地屈孕酮 | 79.67 | 9.534e+04 | 2.523e+05 | 1.246 | 0.01563 |
| 卤美他松 | 82.62 | 1.066e+04 | 2.777e+04 | 1.707 | 0.02066 |
| 氯替泼诺 | 80.80 | 1.749e+05 | 3.523e+05 | 1.674 | 0.02072 |
| 卤倍他索丙酸酯 | 80.10 | 3.227e+04 | 1.544e+05 | 1.182 | 0.01475 |
| 醋酸甲地孕酮 | 77.77 | 2.234e+05 | 5.744e+05 | 1.016 | 0.01306 |
| 黄体酮 | 79.28 | 9.250e+04 | 5.324e+05 | 2.237 | 0.02821 |
| 醋酸氯地孕酮 | 81.33 | 3.606e+04 | 1.121e+05 | 1.709 | 0.02101 |
| 醋酸甲羟孕酮 | 79.15 | 1.666e+05 | 5.781e+05 | 1.432 | 0.01809 |
| 双氟拉松-17,21-二丙酸酯 | 78.15 | 2.353e+04 | 1.131e+05 | 0.7712 | 0.009868 |
| 氯倍他索丁酸酯 | 80.18 | 1.393e+05 | 4.968e+05 | 2.123 | 0.02647 |
| 双氟可龙戊酸酯 | 79.87 | 5.601e+04 | 2.128e+05 | 3.232 | 0.04047 |
| 己酸羟孕酮 | 80.57 | 1.859e+05 | 3.232e+05 | 1.986 | 0.02465 |
| 环索奈德 | 80.58 | 1.014e+05 | 2.969e+05 | 1.478 | 0.01835 |
| 雌三醇 | 80.47 | 2.243e+03 | -5.229e+02 | 0.5141 | 0.006388 |
| 雌二醇 | 81.84 | 1.051e+03 | -1.161e+03 | 0.5470 | 0.006685 |
| 雌酮 | 80.77 | 1.255e+04 | -7.541e+03 | 0.4468 | 0.005531 |
| 己烯雌酚 | 80.87 | 1.465e+04 | -1.560e+04 | 0.6578 | 0.008134 |
| 地塞米松 | 80.67 | 3.836e+04 | 7.344e+04 | 1.020 | 0.01265 |
| 氢化可的松醋酸酯 | 78.09 | 4.227e+04 | 5.014e+04 | 1.603 | 0.02053 |
| 可的松醋酸酯 | 80.44 | 4.239e+04 | 1.056e+05 | 1.211 | 0.01505 |
| 泼尼松 | 79.47 | 1.727e+04 | 5.825e+04 | 1.363 | 0.01715 |
| 氟米龙醋酸酯 | 81.41 | 2.376e+05 | 6.363e+05 | 1.363 | 0.01674 |
| 曲安奈德醋酸酯 | 82.75 | 6.137e+04 | 2.554e+05 | 2.071 | 0.02502 |
| 倍氯米松双丙酸酯 | 77.86 | 4.784e+04 | 1.163e+05 | 1.367 | 0.01756 |
| 地塞米松醋酸酯 | 79.87 | 5.001e+04 | 1.784e+05 | 1.408 | 0.01763 |
| 泼尼松醋酸酯 | 77.45 | 3.851e+04 | 1.059e+05 | 1.202 | 0.01552 |
| 氢化可的松丁酸酯 | 79.93 | 5.853e+04 | 2.732e+05 | 1.901 | 0.02379 |
| 倍他米松戊酸酯 | 81.32 | 1.125e+05 | 6.206e+05 | 1.502 | 0.01846 |
| 氯倍他索丙酸酯 | 77.76 | 1.025e+05 | 2.445e+05 | 1.717 | 0.02208 |
| 氯倍他松丁酸酯 | 80.95 | 7.577e+04 | 2.141e+05 | 1.423 | 0.01757 |
| 哈西奈德 | 82.60 | 7.924e+03 | 1.783e+05 | 1.524 | 0.01845 |
| 二氟拉松双醋酸酯 | 78.75 | 6.231e+04 | 2.943e+05 | 1.391 | 0.01767 |
| 氟轻松醋酸酯 | 81.23 | 5.339e+04 | 2.769e+05 | 1.360 | 0.01674 |
| 倍他米松 | 79.44 | 8.858e+04 | 2.526e+05 | 0.6848 | 0.008620 |
| 氟米龙 | 81.44 | 7.549e+04 | 1.771e+05 | 1.471 | 0.01806 |
| 安西奈德 | 83.00 | 6.993e+04 | 3.337e+05 | 0.8456 | 0.01019 |
| 布地奈德 | 80.29 | 1.704e+05 | 4.583e+05 | 1.776 | 0.02212 |
| 氟氢可的松醋酸酯 | 83.17 | 1.401e+04 | 4.566e+04 | 1.881 | 0.02262 |
| 泼尼松龙醋酸酯 | 80.92 | 1.812e+04 | 1.233e+05 | 2.056 | 0.02541 |
| 甲基泼尼松龙醋酸酯 | 83.10 | 1.516e+04 | 7.165e+04 | 1.606 | 0.01933 |
| 倍他米松双丙酸酯 | 80.61 | 6.210e+04 | 3.058e+05 | 2.316 | 0.02874 |
| 氢化可的松戊酸酯 | 79.77 | 6.621e+04 | 2.210e+05 | 2.205 | 0.02764 |
| 阿氯米松双丙酸酯 | 81.04 | 3.071e+04 | 1.503e+05 | 1.063 | 0.01312 |
| 曲安西龙双醋酸酯 | 82.15 | 6.429e+04 | 2.324e+05 | 2.209 | 0.02689 |
| 泼尼卡酯 | 80.59 | 1.440e+05 | 6.893e+05 | 1.120 | 0.01390 |
| 曲安奈德 | 79.82 | 3.696e+04 | 1.111e+05 | 1.885 | 0.02362 |
| 氟替卡松丙酸酯 | 79.42 | 7.891e+04 | 3.128e+05 | 1.579 | 0.01989 |
| 甲基泼尼松龙 | 82.07 | 8.851e+04 | 2.793e+05 | 1.467 | 0.01788 |
| 莫米他松糠酸酯 | 81.51 | 1.006e+05 | 5.411e+05 | 1.653 | 0.02028 |
| 倍他米松醋酸酯 | 80.90 | 6.413e+04 | 1.979e+05 | 1.283 | 0.01586 |
| 泼尼松龙 | 79.75 | 9.407e+04 | 2.564e+05 | 1.584 | 0.01986 |
| 氢化可的松 | 80.53 | 3.254e+04 | 5.025e+04 | 1.357 | 0.01685 |
| 可的松 | 80.90 | 4.347e+04 | 6.614e+04 | 1.665 | 0.02058 |
| 氟米松 | 80.21 | 3.101e+04 | 5.174e+04 | 1.408 | 0.01756 |
| 倍氯米松 | 79.86 | 1.116e+05 | 2.449e+05 | 2.502 | 0.03132 |
| 氟氢缩松 | 79.40 | 1.222e+04 | 2.775e+04 | 1.864 | 0.02347 |
| 地夫可特 | 80.91 | 2.456e+04 | 8.257e+04 | 1.252 | 0.01547 |
| 6α-甲基氢化可的松 | 81.70 | 2.063e+04 | 2.063e+04 | 2.288 | 0.02800 |
| 泼尼松龙半琥珀酸酯 | 79.87 | 7.023e+03 | 4.715e+03 | 3.157 | 0.03952 |
| 氢化可的松半琥酯 | 79.05 | 1.555e+04 | -4.697e+03 | 1.678 | 0.02123 |
| 氟泼尼龙 | 81.33 | 7.410e+03 | 2.661e+04 | 2.025 | 0.02489 |
| 6α-氟-异氟泼尼龙 | 81.92 | 1.818e+04 | 6.041e+04 | 1.498 | 0.01829 |
| 氟氢可的松 | 78.45 | 5.925e+03 | 9.998e+03 | 2.285 | 0.02913 |
| 16α-羟基泼尼松龙醋酸酯 | 79.54 | 7.796e+03 | 3.334e+04 | 0.7528 | 0.009465 |
| 甲基泼尼松龙琥珀酸酯 | 80.65 | 9.154e+02 | 1.677e+04 | 0.9577 | 0.01187 |
| 迪普罗酮 | 79.66 | 2.925e+03 | 1.052e+04 | 1.554 | 0.01951 |
| 双氟拉松 | 79.61 | 5.133e+03 | 1.171e+04 | 0.3448 | 0.004331 |
| 氟甲睾酮 | 82.41 | 2.565e+04 | 6.690e+04 | 1.788 | 0.02169 |
| 肾上腺酮 | 82.27 | 2.659e+04 | 4.372e+04 | 1.713 | 0.02082 |
| 群勃龙 | 77.81 | 4.211e+04 | 1.165e+05 | 1.921 | 0.02468 |
| 脱氧可的松 | 80.64 | 3.082e+04 | 8.627e+04 | 1.604 | 0.01989 |
| 21-去乙酰基地夫可特 | 83.07 | 1.476e+04 | 4.672e+04 | 2.040 | 0.02456 |
| 帕拉米松 | 82.55 | 5.354e+03 | 2.138e+04 | 1.118 | 0.01354 |
| 去氢睾酮 | 80.36 | 1.361e+05 | 7.484e+05 | 0.8436 | 0.01050 |
| 异氟泼尼松醋酸酯 | 79.37 | 3.354e+04 | 9.704e+04 | 1.425 | 0.01795 |
| 氢化曲安奈德 | 82.69 | 9.961e+03 | 3.961e+04 | 1.466 | 0.01773 |
| 诺龙 | 82.56 | 2.019e+04 | 7.348e+04 | 1.287 | 0.01559 |
| 去羟米松 | 82.59 | 1.351e+05 | 5.709e+05 | 1.339 | 0.01621 |
| 美雄酮 | 82.33 | 3.768e+05 | 8.354e+05 | 1.835 | 0.02229 |
| 表睾酮 | 82.34 | 7.207e+04 | 1.856e+05 | 1.352 | 0.01642 |
| 双氟美松醋酸酯 | 82.45 | 1.200e+04 | 3.174e+04 | 3.059 | 0.03709 |
| 倍他米松丙酸酯 | 80.34 | 2.306e+04 | 1.083e+05 | 0.9577 | 0.01192 |
| 甲泼尼松醋酸酯 | 78.93 | 1.166e+04 | 4.658e+04 | 2.170 | 0.02750 |
| 去氧皮质酮 | 80.83 | 3.074e+04 | 1.389e+05 | 1.735 | 0.02146 |
| 17α-羟孕酮 | 81.23 | 2.841e+04 | 7.800e+04 | 1.380 | 0.01700 |
| 醋酸氟轻松22-甲基同系物 | 80.03 | 9.842e+03 | 1.292e+04 | 2.142 | 0.02676 |
| 烯丙孕素 | 81.79 | 7.340e+04 | 1.900e+05 | 1.639 | 0.02004 |
| 氟替卡松 | 80.25 | 1.478e+04 | 5.519e+04 | 1.086 | 0.01353 |
| 甲羟松 | 81.51 | 6.888e+03 | 2.679e+04 | 1.304 | 0.01599 |
| 丁乙酸泼尼松龙 | 79.13 | 1.369e+05 | 6.513e+05 | 1.329 | 0.01680 |
| 氟米松新戊酸酯 | 81.90 | 3.760e+04 | 1.558e+05 | 0.8107 | 0.009899 |
| 醋丙氢可的松 | 81.03 | 1.247e+05 | 4.744e+05 | 1.229 | 0.01517 |
| 甲羟孕酮 | 83.32 | 1.531e+05 | 5.010e+05 | 1.571 | 0.01885 |
| 地塞米松戊酸酯 | 79.58 | 6.033e+04 | 2.847e+05 | 2.166 | 0.02721 |
| 双氟泼尼酯 | 80.65 | 3.971e+03 | 1.582e+04 | 1.028 | 0.01275 |
| 泼尼松龙戊酸酯 | 82.45 | 1.264e+05 | 5.654e+05 | 1.938 | 0.02351 |
| 苯甲酸倍他米松 | 80.99 | 6.274e+04 | 2.226e+05 | 0.7530 | 0.009298 |
| 甲基泼尼松龙乙丙酸酯 | 79.73 | 9.960e+04 | 1.599e+05 | 1.754 | 0.02200 |
| 醋酸去氧皮质酮 | 79.57 | 1.026e+05 | 2.680e+05 | 2.169 | 0.02726 |
| 群勃龙醋酸酯 | 81.48 | 5.448e+05 | 1.373e+06 | 1.185 | 0.01454 |
| 醋酸炔诺酮 | 81.59 | 1.818e+04 | 4.782e+04 | 0.9499 | 0.01164 |
| 米非司酮 | 76.69 | 9.070e+04 | 2.879e+05 | 1.103 | 0.01438 |
| 醋酸美伦孕酮 | 78.42 | 1.438e+05 | 6.093e+05 | 3.140 | 0.04004 |
| 瑞美松龙 | 80.19 | 9.118e+03 | 4.793e+04 | 2.632 | 0.03282 |
| 丙丁酸氢化可的松 | 80.40 | 6.583e+04 | 1.580e+05 | 1.686 | 0.02098 |
| 氟可龙特戊酸酯 | 80.38 | 3.509e+04 | 5.869e+04 | 1.531 | 0.01905 |
| 氯可托龙特戊酸酯 | 81.43 | 3.491e+04 | 6.053e+04 | 1.506 | 0.01850 |
| 己曲安奈德 | 79.96 | 7.748e+04 | 4.075e+04 | 1.732 | 0.02166 |
| 四氢可的松 | 79.40 | 1.069e+04 | -4.879e+03 | 0.4660 | 0.005869 |

4.5 重复性测量引入的不确定度 urel(f)

超声时间、制样的均匀性、进样误差等影响量对不确定度的影响是随机的，且这些影响量很难一一加以评估，因此采用对化妆品样品重复性测定7次，来替代这些影响量和操作过程带来的不确定度总和，测定结果见表11。

表11 各目标物重复性测定相对不确定度  (测定结果 X，µg/g)

| 目标物 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | x̄ | s | u | urel(f) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曲安西龙 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 0.2070 | 0.07825 | 0.02029 |
| 异氟泼尼松 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 0.1952 | 0.07377 | 0.01851 |
| 脱氧皮质醇 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 0.2478 | 0.09368 | 0.02293 |
| 氟尼缩松 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 0.1676 | 0.06335 | 0.01590 |
| 地索奈德 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 0.2795 | 0.1056 | 0.02631 |
| 氟轻松 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 0.1345 | 0.05084 | 0.01308 |
| 炔诺酮 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 0.1604 | 0.06061 | 0.01468 |
| 孕三烯酮 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 0.2517 | 0.09512 | 0.02265 |
| 甲基睾丸酮 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 0.2440 | 0.09221 | 0.02330 |
| 帕拉米松醋酸酯 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 0.2573 | 0.09724 | 0.02457 |
| 睾酮 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 0.1069 | 0.04041 | 0.01032 |
| 氯倍他索 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 0.1813 | 0.06851 | 0.01731 |
| 炔诺孕酮 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 0.1380 | 0.05216 | 0.01313 |
| 倍他米松17-丁酸酯 | 3.7 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 0.2545 | 0.09619 | 0.02457 |
| 地索奈德醋酸酯 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 0.1345 | 0.05084 | 0.01267 |
| 地屈孕酮 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 0.2070 | 0.07825 | 0.01985 |
| 卤美他松 | 3.7 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 0.3367 | 0.1272 | 0.03103 |
| 氯替泼诺 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 0.2610 | 0.09863 | 0.02475 |
| 卤倍他索丙酸酯 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 0.1902 | 0.07190 | 0.01824 |
| 醋酸甲地孕酮 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 0.2440 | 0.09221 | 0.02391 |
| 黄体酮 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2193 | 0.08289 | 0.02118 |
| 醋酸氯地孕酮 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | 0.2360 | 0.08921 | 0.02215 |
| 醋酸甲羟孕酮 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 0.1414 | 0.05345 | 0.01371 |
| 双氟拉松-17,21-二丙酸酯 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 0.1976 | 0.07469 | 0.01929 |
| 氯倍他索丁酸酯 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 0.2138 | 0.08081 | 0.02035 |
| 双氟可龙戊酸酯 | 4.0 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.1380 | 0.05216 | 0.01313 |
| 己酸羟孕酮 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 0.1528 | 0.05774 | 0.01443 |
| 环索奈德 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 0.1676 | 0.06335 | 0.01590 |
| 雌三醇 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.03780 | 0.01429 | 0.003584 |
| 雌二醇 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.04880 | 0.01844 | 0.004578 |
| 雌酮 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 己烯雌酚 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.03780 | 0.01429 | 0.003584 |
| 地塞米松 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 0.1799 | 0.06801 | 0.01713 |
| 氢化可的松醋酸酯 | 3.9 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 0.1574 | 0.05948 | 0.01531 |
| 可的松醋酸酯 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | 0.2059 | 0.07781 | 0.01959 |
| 泼尼松 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 0.2116 | 0.07997 | 0.02043 |
| 氟米龙醋酸酯 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 0.2752 | 0.1040 | 0.02582 |
| 曲安奈德醋酸酯 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 0.2268 | 0.08571 | 0.02098 |
| 倍氯米松双丙酸酯 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 0.2070 | 0.07825 | 0.02029 |
| 地塞米松醋酸酯 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 0.1618 | 0.06117 | 0.01546 |
| 泼尼松醋酸酯 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 0.1799 | 0.06801 | 0.01776 |
| 氢化可的松丁酸酯 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 0.1618 | 0.06117 | 0.01551 |
| 倍他米松戊酸酯 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 4.4 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 0.3200 | 0.1209 | 0.03002 |
| 氯倍他索丙酸酯 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 0.1134 | 0.04286 | 0.01115 |
| 氯倍他松丁酸酯 | 3.8 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 0.2236 | 0.08452 | 0.02113 |
| 哈西奈德 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.1952 | 0.07377 | 0.01806 |
| 二氟拉松双醋酸酯 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 4.4 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 0.2673 | 0.1010 | 0.02600 |
| 氟轻松醋酸酯 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 0.2268 | 0.08571 | 0.02135 |
| 倍他米松 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 0.2370 | 0.08959 | 0.02272 |
| 氟米龙 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 0.1952 | 0.07377 | 0.01838 |
| 安西奈德 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.1574 | 0.05948 | 0.01446 |
| 布地奈德 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 0.2760 | 0.1043 | 0.02636 |
| 氟氢可的松醋酸酯 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 0.1528 | 0.05774 | 0.01408 |
| 泼尼松龙醋酸酯 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 0.2582 | 0.09759 | 0.02440 |
| 甲基泼尼松龙醋酸酯 | 4.0 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 0.1414 | 0.05345 | 0.01304 |
| 倍他米松双丙酸酯 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 0.2268 | 0.08571 | 0.02135 |
| 氢化可的松戊酸酯 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 0.1134 | 0.04286 | 0.01087 |
| 阿氯米松双丙酸酯 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 0.2340 | 0.08845 | 0.02203 |
| 曲安西龙双醋酸酯 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 0.1976 | 0.07469 | 0.01834 |
| 泼尼卡酯 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 0.1113 | 0.04206 | 0.01059 |
| 曲安奈德 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.1618 | 0.06117 | 0.01546 |
| 氟替卡松丙酸酯 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 0.1397 | 0.05281 | 0.01339 |
| 甲基泼尼松龙 | 3.8 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 0.2138 | 0.08081 | 0.01985 |
| 莫米他松糠酸酯 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 4.0 | 0.2430 | 0.09184 | 0.02280 |
| 倍他米松醋酸酯 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 0.1915 | 0.07237 | 0.01809 |
| 泼尼松龙 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 0.2507 | 0.09476 | 0.02403 |
| 氢化可的松 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 0.2082 | 0.07868 | 0.01967 |
| 可的松 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 0.1155 | 0.04364 | 0.01091 |
| 氟米松 | 4.0 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 0.2138 | 0.08081 | 0.02035 |
| 倍氯米松 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 0.2878 | 0.1088 | 0.02759 |
| 氟氢缩松 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 0.1890 | 0.07143 | 0.01818 |
| 地夫可特 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 0.1633 | 0.06172 | 0.01543 |
| 6α-甲基氢化可的松 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 0.2440 | 0.09221 | 0.02281 |
| 泼尼松龙半琥珀酸酯 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 0.1397 | 0.05281 | 0.01335 |
| 氢化可的松半琥酯 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0.1155 | 0.04364 | 0.01119 |
| 氟泼尼龙 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 0.2138 | 0.08081 | 0.02006 |
| 6α-氟-异氟泼尼龙 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 0.2507 | 0.09476 | 0.02344 |
| 氟氢可的松 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 0.1773 | 0.06701 | 0.01724 |
| 16α-羟基泼尼松龙醋酸酯 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 0.2225 | 0.08411 | 0.02133 |
| 甲基泼尼松龙琥珀酸酯 | 4.2 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 0.2268 | 0.08571 | 0.02151 |
| 迪普罗酮 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 0.1618 | 0.06117 | 0.01551 |
| 双氟拉松 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 0.2138 | 0.08081 | 0.02057 |
| 氟甲睾酮 | 3.6 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 0.3039 | 0.1149 | 0.02822 |
| 肾上腺酮 | 3.9 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 0.1799 | 0.06801 | 0.01671 |
| 群勃龙 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 0.1272 | 0.04809 | 0.01251 |
| 脱氧可的松 | 3.8 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 0.2236 | 0.08452 | 0.02113 |
| 21-去乙酰基地夫可特 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 0.08997 | 0.03401 | 0.008266 |
| 帕拉米松 | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 0.2878 | 0.1088 | 0.02682 |
| 去氢睾酮 | 3.9 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 0.2215 | 0.08371 | 0.02108 |
| 异氟泼尼松醋酸酯 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 0.2116 | 0.07997 | 0.02043 |
| 氢化曲安奈德 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 0.1414 | 0.05345 | 0.01304 |
| 诺龙 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 0.1345 | 0.05084 | 0.01244 |
| 去羟米松 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.2610 | 0.09863 | 0.02414 |
| 美雄酮 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 0.2870 | 0.1085 | 0.02665 |
| 表睾酮 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | 0.1718 | 0.06494 | 0.01601 |
| 双氟美松醋酸酯 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 0.1704 | 0.06442 | 0.01582 |
| 倍他米松丙酸酯 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 0.2637 | 0.09966 | 0.02518 |
| 甲泼尼松醋酸酯 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.1633 | 0.06172 | 0.01583 |
| 去氧皮质酮 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 0.2236 | 0.08452 | 0.02113 |
| 17α-羟孕酮 | 3.9 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 0.1215 | 0.04592 | 0.01144 |
| 醋酸氟轻松22-甲基同系物 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 0.2878 | 0.1088 | 0.02749 |
| 烯丙孕素 | 4.0 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 0.1813 | 0.06851 | 0.01689 |
| 氟替卡松 | 3.7 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 0.2878 | 0.1088 | 0.02749 |
| 甲羟松 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 0.2870 | 0.1085 | 0.02693 |
| 丁乙酸泼尼松龙 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 0.1215 | 0.04592 | 0.01173 |
| 氟米松新戊酸酯 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 0.1902 | 0.07190 | 0.01779 |
| 醋丙氢可的松 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 4.4 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 0.1915 | 0.07237 | 0.01809 |
| 甲羟孕酮 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 0.2138 | 0.08081 | 0.01957 |
| 地塞米松戊酸酯 | 3.7 | 4.0 | 3.8 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 0.2430 | 0.09184 | 0.02338 |
| 双氟泼尼酯 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 0.08165 | 0.03086 | 0.007715 |
| 泼尼松龙戊酸酯 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 0.1676 | 0.06335 | 0.01551 |
| 苯甲酸倍他米松 | 4.0 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 0.1732 | 0.06547 | 0.01637 |
| 甲基泼尼松龙乙丙酸酯 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 0.1718 | 0.06494 | 0.01641 |
| 醋酸去氧皮质酮 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 0.1397 | 0.05281 | 0.01339 |
| 群勃龙醋酸酯 | 3.9 | 4.0 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 0.2138 | 0.08081 | 0.02006 |
| 醋酸炔诺酮 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 0.2360 | 0.08921 | 0.02215 |
| 米非司酮 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 0.07559 | 0.02857 | 0.007576 |
| 醋酸美伦孕酮 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | 0.2116 | 0.07997 | 0.02058 |
| 瑞美松龙 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | 0.2370 | 0.08959 | 0.02264 |
| 丙丁酸氢化可的松 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 0.2138 | 0.08081 | 0.02035 |
| 氟可龙特戊酸酯 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 0.1676 | 0.06335 | 0.01590 |
| 氯可托龙特戊酸酯 | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 4.0 | 0.2870 | 0.1085 | 0.02693 |
| 己曲安奈德 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | 0.2225 | 0.08411 | 0.02133 |
| 四氢可的松 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 0.1380 | 0.05216 | 0.01328 |

重复性标准偏差：s=∑(xi-x̅)2n-1

重复性标准不确定度：u=sn

重复性相对不确定度：urel(f)=ux̅

4.6 样品加标回收率引入的不确定度 urel(R)

对化妆品样品做7个平行加标（n=7），均添加1000ng/mL的标准溶液800μL，经样品前处理，测定各目标物的加标回收率，结果见表12。

表12 各目标物加标回收率检测结果  (回收率 R，%)

| 目标物 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R̄ | s | u | urel(R) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曲安西龙 | 92.9 | 100 | 94.0 | 93.0 | 93.0 | 107 | 101 | 97.3 | 5.512 | 2.083 | 0.02142 |
| 异氟泼尼松 | 103 | 102 | 103 | 105 | 92.8 | 103 | 93.7 | 100 | 4.944 | 1.869 | 0.01862 |
| 脱氧皮质醇 | 99.1 | 109 | 98.7 | 111 | 100 | 95.8 | 106 | 103 | 5.820 | 2.200 | 0.02140 |
| 氟尼缩松 | 101 | 97.5 | 107 | 105 | 103 | 99.7 | 95.0 | 101 | 4.198 | 1.587 | 0.01568 |
| 地索奈德 | 105 | 106 | 104 | 111 | 94.4 | 94.2 | 95.9 | 102 | 6.634 | 2.507 | 0.02470 |
| 氟轻松 | 96.7 | 92.6 | 102 | 99.5 | 100 | 100 | 97.4 | 98.3 | 3.076 | 1.163 | 0.01183 |
| 炔诺酮 | 105 | 107 | 108 | 98.6 | 106 | 101 | 101 | 104 | 3.580 | 1.353 | 0.01303 |
| 孕三烯酮 | 106 | 111 | 111 | 110 | 105 | 93.4 | 107 | 106 | 6.144 | 2.322 | 0.02187 |
| 甲基睾丸酮 | 93.4 | 95.7 | 106 | 109 | 94.0 | 98.2 | 103 | 99.9 | 6.154 | 2.326 | 0.02328 |
| 帕拉米松醋酸酯 | 100 | 109 | 108 | 93.0 | 96.8 | 95.1 | 98.8 | 100 | 6.186 | 2.338 | 0.02336 |
| 睾酮 | 94.4 | 98.8 | 101 | 101 | 98.4 | 102 | 99.0 | 99.2 | 2.523 | 0.9536 | 0.009610 |
| 氯倍他索 | 99.5 | 106 | 103 | 97.8 | 103 | 93.0 | 96.7 | 99.9 | 4.450 | 1.682 | 0.01685 |
| 炔诺孕酮 | 96.4 | 101 | 103 | 98.0 | 107 | 98.3 | 97.7 | 100 | 3.739 | 1.413 | 0.01410 |
| 倍他米松17-丁酸酯 | 94.3 | 110 | 103 | 97.3 | 93.3 | 97.1 | 97.5 | 98.9 | 5.778 | 2.184 | 0.02207 |
| 地索奈德醋酸酯 | 101 | 106 | 103 | 97.9 | 97.3 | 102 | 104 | 102 | 3.156 | 1.193 | 0.01174 |
| 地屈孕酮 | 99.5 | 107 | 96.2 | 101 | 95.1 | 93.8 | 104 | 99.5 | 4.856 | 1.835 | 0.01844 |
| 卤美他松 | 93.9 | 112 | 96.5 | 95.4 | 110 | 111 | 104 | 103 | 7.931 | 2.997 | 0.02903 |
| 氯替泼诺 | 105 | 93.6 | 103 | 110 | 104 | 94.6 | 97.2 | 101 | 6.057 | 2.289 | 0.02265 |
| 卤倍他索丙酸酯 | 101 | 104 | 105 | 99.6 | 94.8 | 102 | 94.6 | 100 | 4.127 | 1.560 | 0.01558 |
| 醋酸甲地孕酮 | 97.3 | 103 | 92.9 | 93.2 | 92.7 | 93.2 | 108 | 97.2 | 6.069 | 2.294 | 0.02360 |
| 黄体酮 | 98.3 | 93.6 | 109 | 93.9 | 96.5 | 105 | 97.8 | 99.2 | 5.762 | 2.178 | 0.02196 |
| 醋酸氯地孕酮 | 107 | 110 | 100 | 96.2 | 100 | 95.2 | 103 | 102 | 5.430 | 2.052 | 0.02019 |
| 醋酸甲羟孕酮 | 97.8 | 103 | 102 | 97.6 | 95.4 | 94.7 | 103 | 99.1 | 3.555 | 1.344 | 0.01356 |
| 双氟拉松-17,21-二丙酸酯 | 94.2 | 93.9 | 100 | 99.8 | 95.8 | 94.5 | 105 | 97.6 | 4.153 | 1.570 | 0.01608 |
| 氯倍他索丁酸酯 | 104 | 106 | 101 | 105 | 92.8 | 93.7 | 99.4 | 100 | 5.313 | 2.008 | 0.02003 |
| 双氟可龙戊酸酯 | 101 | 96.1 | 105 | 100 | 95.5 | 101 | 100 | 99.8 | 3.219 | 1.217 | 0.01219 |
| 己酸羟孕酮 | 106 | 95.2 | 94.6 | 102 | 101 | 105 | 101 | 101 | 4.395 | 1.661 | 0.01650 |
| 环索奈德 | 106 | 103 | 99.3 | 103 | 93.6 | 99.6 | 101 | 101 | 3.922 | 1.482 | 0.01471 |
| 雌三醇 | 99.9 | 99.9 | 100 | 101 | 100 | 101 | 102 | 101 | 0.8121 | 0.3069 | 0.003053 |
| 雌二醇 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 102 | 0.5345 | 0.2020 | 0.001972 |
| 雌酮 | 101 | 100 | 101 | 101 | 101 | 102 | 101 | 101 | 0.5774 | 0.2182 | 0.002161 |
| 己烯雌酚 | 100 | 100 | 101 | 102 | 101 | 102 | 101 | 101 | 0.8165 | 0.3086 | 0.003056 |
| 地塞米松 | 104 | 106 | 98.1 | 105 | 95.2 | 95.3 | 102 | 101 | 4.569 | 1.727 | 0.01713 |
| 氢化可的松醋酸酯 | 98.1 | 93.1 | 104 | 97.8 | 96.1 | 98.0 | 95.8 | 97.6 | 3.345 | 1.264 | 0.01296 |
| 可的松醋酸酯 | 99.4 | 96.8 | 98.0 | 106 | 99.1 | 94.2 | 110 | 101 | 5.527 | 2.089 | 0.02079 |
| 泼尼松 | 92.7 | 96.2 | 106 | 104 | 103 | 97.6 | 95.1 | 99.2 | 5.072 | 1.917 | 0.01932 |
| 氟米龙醋酸酯 | 98.1 | 103 | 107 | 112 | 94.4 | 104 | 93.7 | 102 | 6.726 | 2.542 | 0.02498 |
| 曲安奈德醋酸酯 | 104 | 110 | 98.8 | 112 | 98.7 | 99.4 | 101 | 103 | 5.521 | 2.087 | 0.02018 |
| 倍氯米松双丙酸酯 | 103 | 93.7 | 105 | 95.9 | 93.8 | 93.9 | 95.7 | 97.3 | 4.709 | 1.780 | 0.01830 |
| 地塞米松醋酸酯 | 95.8 | 100 | 105 | 102 | 96.3 | 104 | 95.7 | 99.8 | 3.971 | 1.501 | 0.01503 |
| 泼尼松醋酸酯 | 96.1 | 97.1 | 106 | 93.3 | 93.3 | 96.4 | 94.9 | 96.7 | 4.348 | 1.644 | 0.01699 |
| 氢化可的松丁酸酯 | 98.4 | 106 | 95.6 | 95.0 | 102 | 97.9 | 104 | 99.8 | 4.226 | 1.597 | 0.01600 |
| 倍他米松戊酸酯 | 98.3 | 112 | 97.4 | 112 | 94.0 | 103 | 94.3 | 102 | 7.723 | 2.919 | 0.02874 |
| 氯倍他索丙酸酯 | 96.3 | 98.1 | 99.3 | 98.1 | 92.9 | 95.0 | 101 | 97.2 | 2.726 | 1.030 | 0.01060 |
| 氯倍他松丁酸酯 | 97.0 | 106 | 103 | 106 | 93.9 | 107 | 96.6 | 101 | 5.399 | 2.041 | 0.02013 |
| 哈西奈德 | 106 | 102 | 96.4 | 110 | 99.5 | 103 | 105 | 103 | 4.448 | 1.681 | 0.01630 |
| 二氟拉松双醋酸酯 | 95.1 | 101 | 93.9 | 111 | 93.1 | 102 | 93.0 | 98.4 | 6.669 | 2.521 | 0.02561 |
| 氟轻松醋酸酯 | 104 | 105 | 94.1 | 106 | 101 | 93.4 | 107 | 102 | 5.622 | 2.125 | 0.02093 |
| 倍他米松 | 97.7 | 110 | 97.1 | 95.9 | 97.6 | 93.5 | 103 | 99.3 | 5.533 | 2.091 | 0.02107 |
| 氟米龙 | 97.7 | 99.8 | 101 | 112 | 98.4 | 105 | 98.9 | 102 | 5.094 | 1.925 | 0.01891 |
| 安西奈德 | 98.7 | 96.7 | 109 | 106 | 106 | 106 | 103 | 104 | 4.442 | 1.679 | 0.01620 |
| 布地奈德 | 93.3 | 107 | 111 | 104 | 95.6 | 94.9 | 97.1 | 100 | 6.873 | 2.598 | 0.02587 |
| 氟氢可的松醋酸酯 | 107 | 104 | 104 | 104 | 103 | 96.3 | 110 | 104 | 4.189 | 1.583 | 0.01522 |
| 泼尼松龙醋酸酯 | 94.7 | 104 | 105 | 102 | 93.6 | 111 | 98.7 | 101 | 6.126 | 2.315 | 0.02286 |
| 甲基泼尼松龙醋酸酯 | 102 | 111 | 103 | 100 | 104 | 105 | 102 | 104 | 3.532 | 1.335 | 0.01285 |
| 倍他米松双丙酸酯 | 103 | 99.6 | 95.5 | 103 | 110 | 93.2 | 100 | 101 | 5.508 | 2.082 | 0.02069 |
| 氢化可的松戊酸酯 | 102 | 101 | 95.2 | 97.7 | 102 | 95.6 | 104 | 99.6 | 3.459 | 1.307 | 0.01312 |
| 阿氯米松双丙酸酯 | 106 | 97.3 | 98.1 | 110 | 93.8 | 105 | 98.8 | 101 | 5.777 | 2.183 | 0.02156 |
| 曲安西龙双醋酸酯 | 98.3 | 103 | 103 | 110 | 101 | 106 | 97.0 | 103 | 4.454 | 1.684 | 0.01641 |
| 泼尼卡酯 | 105 | 99.3 | 101 | 99.3 | 105 | 97.1 | 98.9 | 101 | 3.085 | 1.166 | 0.01157 |
| 曲安奈德 | 106 | 93.1 | 96.3 | 100 | 100 | 102 | 101 | 99.8 | 4.122 | 1.558 | 0.01561 |
| 氟替卡松丙酸酯 | 98.4 | 97.6 | 102 | 104 | 98.8 | 93.1 | 101 | 99.3 | 3.527 | 1.333 | 0.01343 |
| 甲基泼尼松龙 | 96.8 | 110 | 100 | 97.8 | 101 | 104 | 108 | 103 | 5.030 | 1.901 | 0.01855 |
| 莫米他松糠酸酯 | 102 | 105 | 104 | 107 | 92.7 | 93.9 | 108 | 102 | 6.135 | 2.319 | 0.02278 |
| 倍他米松醋酸酯 | 101 | 105 | 106 | 103 | 97.0 | 101 | 94.6 | 101 | 4.121 | 1.558 | 0.01541 |
| 泼尼松龙 | 103 | 94.8 | 94.1 | 109 | 94.8 | 95.9 | 106 | 99.7 | 6.203 | 2.345 | 0.02353 |
| 氢化可的松 | 103 | 107 | 106 | 97.3 | 98.5 | 98.2 | 94.6 | 101 | 4.707 | 1.779 | 0.01767 |
| 可的松 | 105 | 102 | 101 | 104 | 95.7 | 101 | 98.7 | 101 | 3.145 | 1.189 | 0.01176 |
| 氟米松 | 101 | 109 | 95.0 | 93.0 | 104 | 96.2 | 105 | 100 | 5.916 | 2.236 | 0.02226 |
| 倍氯米松 | 95.2 | 105 | 95.5 | 111 | 93.7 | 93.9 | 104 | 99.8 | 6.853 | 2.590 | 0.02596 |
| 氟氢缩松 | 99.4 | 97.1 | 102 | 94.2 | 107 | 93.3 | 102 | 99.3 | 4.843 | 1.830 | 0.01844 |
| 地夫可特 | 99.4 | 97.5 | 107 | 98.7 | 103 | 106 | 96.2 | 101 | 4.244 | 1.604 | 0.01586 |
| 6α-甲基氢化可的松 | 95.4 | 103 | 95.7 | 106 | 96.7 | 106 | 112 | 102 | 6.380 | 2.412 | 0.02362 |
| 泼尼松龙半琥珀酸酯 | 102 | 97.2 | 105 | 96.3 | 101 | 101 | 96.2 | 99.8 | 3.335 | 1.260 | 0.01263 |
| 氢化可的松半琥酯 | 96.7 | 99.2 | 102 | 102 | 93.3 | 101 | 98.4 | 98.9 | 3.166 | 1.197 | 0.01210 |
| 氟泼尼龙 | 102 | 111 | 105 | 101 | 100 | 97.8 | 95.3 | 102 | 5.116 | 1.934 | 0.01901 |
| 6α-氟-异氟泼尼龙 | 93.3 | 102 | 103 | 109 | 94.7 | 106 | 109 | 102 | 6.360 | 2.404 | 0.02347 |
| 氟氢可的松 | 94.7 | 96.7 | 95.1 | 93.7 | 101 | 99.4 | 106 | 98.1 | 4.366 | 1.650 | 0.01683 |
| 16α-羟基泼尼松龙醋酸酯 | 99.2 | 97.0 | 109 | 106 | 95.2 | 95.7 | 93.3 | 99.3 | 5.917 | 2.236 | 0.02251 |
| 甲基泼尼松龙琥珀酸酯 | 106 | 106 | 93.2 | 105 | 99.7 | 102 | 94.1 | 101 | 5.431 | 2.053 | 0.02035 |
| 迪普罗酮 | 106 | 99.3 | 99.0 | 101 | 101 | 94.2 | 96.5 | 99.6 | 3.744 | 1.415 | 0.01421 |
| 双氟拉松 | 99.5 | 96.4 | 92.8 | 106 | 107 | 101 | 94.0 | 99.5 | 5.560 | 2.102 | 0.02112 |
| 氟甲睾酮 | 92.7 | 108 | 112 | 102 | 97.3 | 102 | 105 | 103 | 6.455 | 2.440 | 0.02375 |
| 肾上腺酮 | 98.5 | 111 | 99.6 | 99.5 | 103 | 103 | 105 | 103 | 4.316 | 1.631 | 0.01587 |
| 群勃龙 | 96.8 | 95.6 | 99.4 | 99.8 | 93.6 | 95.1 | 101 | 97.3 | 2.769 | 1.047 | 0.01075 |
| 脱氧可的松 | 96.1 | 109 | 100 | 99.3 | 95.0 | 106 | 99.9 | 101 | 5.061 | 1.913 | 0.01899 |
| 21-去乙酰基地夫可特 | 106 | 103 | 102 | 105 | 106 | 102 | 103 | 104 | 1.773 | 0.6701 | 0.006452 |
| 帕拉米松 | 95.1 | 103 | 112 | 112 | 93.6 | 103 | 104 | 103 | 7.227 | 2.731 | 0.02646 |
| 去氢睾酮 | 100 | 101 | 108 | 103 | 93.9 | 105 | 92.6 | 101 | 5.616 | 2.123 | 0.02112 |
| 异氟泼尼松醋酸酯 | 96.5 | 109 | 95.6 | 104 | 97.1 | 94.1 | 98.1 | 99.2 | 5.338 | 2.018 | 0.02034 |
| 氢化曲安奈德 | 106 | 102 | 104 | 105 | 106 | 96.9 | 104 | 103 | 3.189 | 1.205 | 0.01165 |
| 诺龙 | 106 | 101 | 108 | 98.2 | 105 | 102 | 103 | 103 | 3.300 | 1.247 | 0.01207 |
| 去羟米松 | 96.7 | 110 | 110 | 96.9 | 98.5 | 106 | 105 | 103 | 5.881 | 2.223 | 0.02152 |
| 美雄酮 | 93.7 | 104 | 112 | 105 | 94.1 | 105 | 107 | 103 | 6.729 | 2.543 | 0.02470 |
| 表睾酮 | 99.8 | 106 | 103 | 107 | 102 | 105 | 96.9 | 103 | 3.587 | 1.356 | 0.01319 |
| 双氟美松醋酸酯 | 107 | 109 | 96.5 | 97.6 | 105 | 104 | 103 | 103 | 4.623 | 1.747 | 0.01694 |
| 倍他米松丙酸酯 | 94.8 | 110 | 99.3 | 107 | 95.7 | 95.2 | 101 | 100 | 6.025 | 2.277 | 0.02267 |
| 甲泼尼松醋酸酯 | 93.8 | 93.6 | 97.8 | 99.5 | 103 | 105 | 97.9 | 98.7 | 4.287 | 1.620 | 0.01642 |
| 去氧皮质酮 | 96.1 | 105 | 106 | 107 | 103 | 95.8 | 94.2 | 101 | 5.451 | 2.060 | 0.02040 |
| 17α-羟孕酮 | 100 | 104 | 103 | 98.4 | 98.5 | 101 | 106 | 102 | 2.882 | 1.089 | 0.01073 |
| 醋酸氟轻松22-甲基同系物 | 93.4 | 110 | 105 | 104 | 99.1 | 92.7 | 95.6 | 100.0 | 6.558 | 2.479 | 0.02479 |
| 烯丙孕素 | 102 | 110 | 99.6 | 105 | 99.7 | 99.1 | 100 | 102 | 4.004 | 1.513 | 0.01481 |
| 氟替卡松 | 94.0 | 104 | 104 | 111 | 99.5 | 92.6 | 96.4 | 100 | 6.540 | 2.472 | 0.02467 |
| 甲羟松 | 102 | 101 | 110 | 111 | 94.4 | 93.5 | 101 | 102 | 6.793 | 2.567 | 0.02521 |
| 丁乙酸泼尼松龙 | 98.4 | 103 | 97.9 | 94.5 | 97.4 | 99.7 | 102 | 99.0 | 2.883 | 1.090 | 0.01101 |
| 氟米松新戊酸酯 | 99.4 | 100 | 102 | 112 | 98.6 | 106 | 98.3 | 102 | 5.021 | 1.898 | 0.01855 |
| 醋丙氢可的松 | 97.2 | 100 | 97.7 | 111 | 102 | 99.3 | 102 | 101 | 4.664 | 1.763 | 0.01740 |
| 甲羟孕酮 | 103 | 110 | 112 | 95.6 | 104 | 101 | 103 | 104 | 5.500 | 2.079 | 0.01997 |
| 地塞米松戊酸酯 | 94.0 | 100 | 95.2 | 94.7 | 109 | 97.9 | 105 | 99.4 | 5.701 | 2.155 | 0.02168 |
| 双氟泼尼酯 | 98.5 | 100 | 99.4 | 98.6 | 104 | 102 | 103 | 101 | 2.208 | 0.8345 | 0.008280 |
| 泼尼松龙戊酸酯 | 103 | 110 | 99.0 | 99.9 | 101 | 106 | 102 | 103 | 3.843 | 1.452 | 0.01410 |
| 苯甲酸倍他米松 | 102 | 97.7 | 105 | 106 | 101 | 95.3 | 101 | 101 | 3.769 | 1.425 | 0.01408 |
| 甲基泼尼松龙乙丙酸酯 | 95.3 | 105 | 100 | 100 | 102 | 94.5 | 99.7 | 99.5 | 3.644 | 1.377 | 0.01384 |
| 醋酸去氧皮质酮 | 105 | 97.4 | 96.9 | 101 | 94.5 | 98.1 | 103 | 99.4 | 3.715 | 1.404 | 0.01413 |
| 群勃龙醋酸酯 | 99.8 | 99.8 | 111 | 103 | 93.3 | 103 | 103 | 102 | 5.310 | 2.007 | 0.01971 |
| 醋酸炔诺酮 | 103 | 107 | 104 | 110 | 96.6 | 99.6 | 94.5 | 102 | 5.554 | 2.099 | 0.02056 |
| 米非司酮 | 97.8 | 93.6 | 94.2 | 92.6 | 97.0 | 97.3 | 98.6 | 95.9 | 2.350 | 0.8882 | 0.009265 |
| 醋酸美伦孕酮 | 93.3 | 103 | 95.8 | 98.0 | 97.5 | 92.5 | 106 | 98.0 | 4.940 | 1.867 | 0.01905 |
| 瑞美松龙 | 101 | 97.3 | 96.8 | 110 | 104 | 97.1 | 94.9 | 100 | 5.304 | 2.005 | 0.02001 |
| 丙丁酸氢化可的松 | 99.3 | 111 | 99.0 | 101 | 102 | 99.5 | 92.7 | 101 | 5.449 | 2.059 | 0.02046 |
| 氟可龙特戊酸酯 | 104 | 106 | 97.1 | 98.0 | 93.1 | 104 | 102 | 101 | 4.646 | 1.756 | 0.01745 |
| 氯可托龙特戊酸酯 | 99.2 | 93.6 | 112 | 105 | 103 | 94.5 | 104 | 102 | 6.424 | 2.428 | 0.02389 |
| 己曲安奈德 | 99.7 | 106 | 104 | 94.5 | 95.4 | 106 | 94.2 | 100.0 | 5.372 | 2.030 | 0.02031 |
| 四氢可的松 | 97.4 | 104 | 98.6 | 96.5 | 97.5 | 100 | 100 | 99.1 | 2.519 | 0.9522 | 0.009604 |

回收率标准偏差：s=∑(Ri-R̅)2n-1（%）

回收率标准不确定度：u=sn（%）

回收率相对不确定度：urel(R)=uR̅

5 合成标准不确定度与扩展不确定度

测量模型为积和商形式，各影响量相互独立，合成相对标准不确定度按各分量方差和的平方根合成：

urel(W)=urel(m)2+urel(V)2+urel(C)2+urel(Q)2+urel(f)2+urel(R)2

取包含因子 k=2（置信概率约 95%，按正态分布），扩展不确定度 U=k·urel(W)·w。样品称量、样液体积为方法共享项，各目标物相同：urel(m)=0.002041、urel(V)=0.004038。各目标物分量贡献与结果见下表 (单位 µg/g)：

表13 各目标物不确定度分量汇总与扩展不确定度

| 目标物 | urel(C) | urel(Q) | urel(f) | urel(R) | urel(W) | w | U (k=2) | U/w (%) | 主导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曲安西龙 | 0.03221 | 0.02435 | 0.02029 | 0.02142 | 0.05021 | 3.857 | 0.3874 | 10.0 | C |
| 异氟泼尼松 | 0.05119 | 0.02095 | 0.01851 | 0.01862 | 0.06139 | 3.986 | 0.4894 | 12.3 | C |
| 脱氧皮质醇 | 0.05119 | 0.02571 | 0.02293 | 0.02140 | 0.06547 | 4.086 | 0.5350 | 13.1 | C |
| 氟尼缩松 | 0.05119 | 0.01831 | 0.01590 | 0.01568 | 0.05895 | 3.986 | 0.4699 | 11.8 | C |
| 地索奈德 | 0.05119 | 0.02687 | 0.02631 | 0.02470 | 0.06831 | 4.014 | 0.5484 | 13.7 | C |
| 氟轻松 | 0.05119 | 0.02614 | 0.01308 | 0.01183 | 0.06030 | 3.886 | 0.4686 | 12.1 | C |
| 炔诺酮 | 0.05119 | 0.01075 | 0.01468 | 0.01303 | 0.05606 | 4.129 | 0.4629 | 11.2 | C |
| 孕三烯酮 | 0.05119 | 0.01442 | 0.02265 | 0.02187 | 0.06197 | 4.200 | 0.5205 | 12.4 | C |
| 甲基睾丸酮 | 0.05119 | 0.02535 | 0.02330 | 0.02328 | 0.06610 | 3.957 | 0.5231 | 13.2 | C |
| 帕拉米松醋酸酯 | 0.05119 | 0.02290 | 0.02457 | 0.02336 | 0.06569 | 3.957 | 0.5199 | 13.1 | C |
| 睾酮 | 0.05119 | 0.02230 | 0.01032 | 0.009610 | 0.05777 | 3.914 | 0.4523 | 11.6 | C |
| 氯倍他索 | 0.05119 | 0.01844 | 0.01731 | 0.01685 | 0.05971 | 3.957 | 0.4725 | 11.9 | C |
| 炔诺孕酮 | 0.05119 | 0.007819 | 0.01313 | 0.01410 | 0.05544 | 3.971 | 0.4404 | 11.1 | C |
| 倍他米松17-丁酸酯 | 0.05119 | 0.01285 | 0.02457 | 0.02207 | 0.06243 | 3.914 | 0.4887 | 12.5 | C |
| 地索奈德醋酸酯 | 0.05119 | 0.01018 | 0.01267 | 0.01174 | 0.05516 | 4.014 | 0.4429 | 11.0 | C |
| 地屈孕酮 | 0.05119 | 0.01563 | 0.01985 | 0.01844 | 0.06016 | 3.943 | 0.4744 | 12.0 | C |
| 卤美他松 | 0.05119 | 0.02066 | 0.03103 | 0.02903 | 0.06981 | 4.100 | 0.5725 | 14.0 | C |
| 氯替泼诺 | 0.05119 | 0.02072 | 0.02475 | 0.02265 | 0.06478 | 3.986 | 0.5164 | 13.0 | C |
| 卤倍他索丙酸酯 | 0.05119 | 0.01475 | 0.01824 | 0.01558 | 0.05860 | 3.943 | 0.4621 | 11.7 | C |
| 醋酸甲地孕酮 | 0.05119 | 0.01306 | 0.02391 | 0.02360 | 0.06277 | 3.857 | 0.4843 | 12.6 | C |
| 黄体酮 | 0.05119 | 0.02821 | 0.02118 | 0.02196 | 0.06609 | 3.914 | 0.5174 | 13.2 | C |
| 醋酸氯地孕酮 | 0.05119 | 0.02101 | 0.02215 | 0.02019 | 0.06309 | 4.029 | 0.5084 | 12.6 | C |
| 醋酸甲羟孕酮 | 0.05119 | 0.01809 | 0.01371 | 0.01356 | 0.05780 | 3.900 | 0.4508 | 11.6 | C |
| 双氟拉松-17,21-二丙酸酯 | 0.05119 | 0.009868 | 0.01929 | 0.01608 | 0.05805 | 3.871 | 0.4494 | 11.6 | C |
| 氯倍他索丁酸酯 | 0.05119 | 0.02647 | 0.02035 | 0.02003 | 0.06448 | 3.971 | 0.5121 | 12.9 | C |
| 双氟可龙戊酸酯 | 0.05119 | 0.04047 | 0.01313 | 0.01219 | 0.06782 | 3.971 | 0.5387 | 13.6 | C |
| 己酸羟孕酮 | 0.05119 | 0.02465 | 0.01443 | 0.01650 | 0.06107 | 4.000 | 0.4885 | 12.2 | C |
| 环索奈德 | 0.05119 | 0.01835 | 0.01590 | 0.01471 | 0.05871 | 3.986 | 0.4680 | 11.7 | C |
| 雌三醇 | 0.05119 | 0.006388 | 0.003584 | 0.003053 | 0.05200 | 3.986 | 0.4145 | 10.4 | C |
| 雌二醇 | 0.05119 | 0.006685 | 0.004578 | 0.001972 | 0.05206 | 4.029 | 0.4195 | 10.4 | C |
| 雌酮 | 0.05119 | 0.005531 | 0 | 0.002161 | 0.05173 | 4.000 | 0.4139 | 10.3 | C |
| 己烯雌酚 | 0.05119 | 0.008134 | 0.003584 | 0.003056 | 0.05224 | 3.986 | 0.4165 | 10.4 | C |
| 地塞米松 | 0.05119 | 0.01265 | 0.01713 | 0.01713 | 0.05821 | 3.971 | 0.4623 | 11.6 | C |
| 氢化可的松醋酸酯 | 0.05119 | 0.02053 | 0.01531 | 0.01296 | 0.05886 | 3.886 | 0.4575 | 11.8 | C |
| 可的松醋酸酯 | 0.05119 | 0.01505 | 0.01959 | 0.02079 | 0.06069 | 3.971 | 0.4821 | 12.1 | C |
| 泼尼松 | 0.05119 | 0.01715 | 0.02043 | 0.01932 | 0.06104 | 3.914 | 0.4779 | 12.2 | C |
| 氟米龙醋酸酯 | 0.05119 | 0.01674 | 0.02582 | 0.02498 | 0.06490 | 4.029 | 0.5229 | 13.0 | C |
| 曲安奈德醋酸酯 | 0.05119 | 0.02502 | 0.02098 | 0.02018 | 0.06414 | 4.086 | 0.5242 | 12.8 | C |
| 倍氯米松双丙酸酯 | 0.05119 | 0.01756 | 0.02029 | 0.01830 | 0.06079 | 3.857 | 0.4690 | 12.2 | C |
| 地塞米松醋酸酯 | 0.05119 | 0.01763 | 0.01546 | 0.01503 | 0.05846 | 3.957 | 0.4626 | 11.7 | C |
| 泼尼松醋酸酯 | 0.05119 | 0.01552 | 0.01776 | 0.01699 | 0.05905 | 3.829 | 0.4521 | 11.8 | C |
| 氢化可的松丁酸酯 | 0.05119 | 0.02379 | 0.01551 | 0.01600 | 0.06086 | 3.943 | 0.4799 | 12.2 | C |
| 倍他米松戊酸酯 | 0.05119 | 0.01846 | 0.03002 | 0.02874 | 0.06862 | 4.029 | 0.5529 | 13.7 | C |
| 氯倍他索丙酸酯 | 0.05119 | 0.02208 | 0.01115 | 0.01060 | 0.05801 | 3.843 | 0.4459 | 11.6 | C |
| 氯倍他松丁酸酯 | 0.05119 | 0.01757 | 0.02113 | 0.02013 | 0.06166 | 4.000 | 0.4933 | 12.3 | C |
| 哈西奈德 | 0.05119 | 0.01845 | 0.01806 | 0.01630 | 0.05978 | 4.086 | 0.4885 | 12.0 | C |
| 二氟拉松双醋酸酯 | 0.05119 | 0.01767 | 0.02600 | 0.02561 | 0.06546 | 3.886 | 0.5087 | 13.1 | C |
| 氟轻松醋酸酯 | 0.05119 | 0.01674 | 0.02135 | 0.02093 | 0.06177 | 4.014 | 0.4959 | 12.4 | C |
| 倍他米松 | 0.05119 | 0.008620 | 0.02272 | 0.02107 | 0.06063 | 3.943 | 0.4781 | 12.1 | C |
| 氟米龙 | 0.05119 | 0.01806 | 0.01838 | 0.01891 | 0.06052 | 4.014 | 0.4859 | 12.1 | C |
| 安西奈德 | 0.05119 | 0.01019 | 0.01446 | 0.01620 | 0.05671 | 4.114 | 0.4667 | 11.3 | C |
| 布地奈德 | 0.05119 | 0.02212 | 0.02636 | 0.02587 | 0.06705 | 3.957 | 0.5306 | 13.4 | C |
| 氟氢可的松醋酸酯 | 0.05119 | 0.02262 | 0.01408 | 0.01522 | 0.05986 | 4.100 | 0.4908 | 12.0 | C |
| 泼尼松龙醋酸酯 | 0.05119 | 0.02541 | 0.02440 | 0.02286 | 0.06637 | 4.000 | 0.5309 | 13.3 | C |
| 甲基泼尼松龙醋酸酯 | 0.05119 | 0.01933 | 0.01304 | 0.01285 | 0.05788 | 4.100 | 0.4746 | 11.6 | C |
| 倍他米松双丙酸酯 | 0.05119 | 0.02874 | 0.02135 | 0.02069 | 0.06596 | 4.014 | 0.5296 | 13.2 | C |
| 氢化可的松戊酸酯 | 0.05119 | 0.02764 | 0.01087 | 0.01312 | 0.06079 | 3.943 | 0.4794 | 12.2 | C |
| 阿氯米松双丙酸酯 | 0.05119 | 0.01312 | 0.02203 | 0.02156 | 0.06135 | 4.014 | 0.4925 | 12.3 | C |
| 曲安西龙双醋酸酯 | 0.05119 | 0.02689 | 0.01834 | 0.01641 | 0.06301 | 4.071 | 0.5131 | 12.6 | C |
| 泼尼卡酯 | 0.05119 | 0.01390 | 0.01059 | 0.01157 | 0.05550 | 3.971 | 0.4408 | 11.1 | C |
| 曲安奈德 | 0.05119 | 0.02362 | 0.01546 | 0.01561 | 0.06068 | 3.957 | 0.4802 | 12.1 | C |
| 氟替卡松丙酸酯 | 0.05119 | 0.01989 | 0.01339 | 0.01343 | 0.05828 | 3.943 | 0.4596 | 11.7 | C |
| 甲基泼尼松龙 | 0.05119 | 0.01788 | 0.01985 | 0.01855 | 0.06082 | 4.071 | 0.4952 | 12.2 | C |
| 莫米他松糠酸酯 | 0.05119 | 0.02028 | 0.02280 | 0.02278 | 0.06396 | 4.029 | 0.5153 | 12.8 | C |
| 倍他米松醋酸酯 | 0.05119 | 0.01586 | 0.01809 | 0.01541 | 0.05880 | 4.000 | 0.4704 | 11.8 | C |
| 泼尼松龙 | 0.05119 | 0.01986 | 0.02403 | 0.02353 | 0.06455 | 3.943 | 0.5090 | 12.9 | C |
| 氢化可的松 | 0.05119 | 0.01685 | 0.01967 | 0.01767 | 0.06020 | 4.000 | 0.4816 | 12.0 | C |
| 可的松 | 0.05119 | 0.02058 | 0.01091 | 0.01176 | 0.05764 | 4.000 | 0.4611 | 11.5 | C |
| 氟米松 | 0.05119 | 0.01756 | 0.02035 | 0.02226 | 0.06212 | 3.971 | 0.4934 | 12.4 | C |
| 倍氯米松 | 0.05119 | 0.03132 | 0.02759 | 0.02596 | 0.07112 | 3.943 | 0.5608 | 14.2 | C |
| 氟氢缩松 | 0.05119 | 0.02347 | 0.01818 | 0.01844 | 0.06215 | 3.929 | 0.4883 | 12.4 | C |
| 地夫可特 | 0.05119 | 0.01547 | 0.01543 | 0.01586 | 0.05805 | 4.000 | 0.4644 | 11.6 | C |
| 6α-甲基氢化可的松 | 0.05119 | 0.02800 | 0.02281 | 0.02362 | 0.06711 | 4.043 | 0.5426 | 13.4 | C |
| 泼尼松龙半琥珀酸酯 | 0.05119 | 0.03952 | 0.01335 | 0.01263 | 0.06739 | 3.957 | 0.5333 | 13.5 | C |
| 氢化可的松半琥酯 | 0.05119 | 0.02123 | 0.01119 | 0.01210 | 0.05800 | 3.900 | 0.4524 | 11.6 | C |
| 氟泼尼龙 | 0.05119 | 0.02489 | 0.02006 | 0.01901 | 0.06344 | 4.029 | 0.5111 | 12.7 | C |
| 6α-氟-异氟泼尼龙 | 0.05119 | 0.01829 | 0.02344 | 0.02347 | 0.06384 | 4.043 | 0.5162 | 12.8 | C |
| 氟氢可的松 | 0.05119 | 0.02913 | 0.01724 | 0.01683 | 0.06380 | 3.886 | 0.4958 | 12.8 | C |
| 16α-羟基泼尼松龙醋酸酯 | 0.05119 | 0.009465 | 0.02133 | 0.02251 | 0.06077 | 3.943 | 0.4792 | 12.2 | C |
| 甲基泼尼松龙琥珀酸酯 | 0.05119 | 0.01187 | 0.02151 | 0.02035 | 0.06049 | 3.986 | 0.4822 | 12.1 | C |
| 迪普罗酮 | 0.05119 | 0.01951 | 0.01551 | 0.01421 | 0.05886 | 3.943 | 0.4641 | 11.8 | C |
| 双氟拉松 | 0.05119 | 0.004331 | 0.02057 | 0.02112 | 0.05940 | 3.929 | 0.4667 | 11.9 | C |
| 氟甲睾酮 | 0.05119 | 0.02169 | 0.02822 | 0.02375 | 0.06687 | 4.071 | 0.5445 | 13.4 | C |
| 肾上腺酮 | 0.05119 | 0.02082 | 0.01671 | 0.01587 | 0.06004 | 4.071 | 0.4889 | 12.0 | C |
| 群勃龙 | 0.05119 | 0.02468 | 0.01251 | 0.01075 | 0.05935 | 3.843 | 0.4562 | 11.9 | C |
| 脱氧可的松 | 0.05119 | 0.01989 | 0.02113 | 0.01899 | 0.06200 | 4.000 | 0.4960 | 12.4 | C |
| 21-去乙酰基地夫可特 | 0.05119 | 0.02456 | 0.008266 | 0.006452 | 0.05791 | 4.114 | 0.4766 | 11.6 | C |
| 帕拉米松 | 0.05119 | 0.01354 | 0.02682 | 0.02646 | 0.06514 | 4.057 | 0.5286 | 13.0 | C |
| 去氢睾酮 | 0.05119 | 0.01050 | 0.02108 | 0.02112 | 0.06035 | 3.971 | 0.4793 | 12.1 | C |
| 异氟泼尼松醋酸酯 | 0.05119 | 0.01795 | 0.02043 | 0.02034 | 0.06160 | 3.914 | 0.4822 | 12.3 | C |
| 氢化曲安奈德 | 0.05119 | 0.01773 | 0.01304 | 0.01165 | 0.05711 | 4.100 | 0.4683 | 11.4 | C |
| 诺龙 | 0.05119 | 0.01559 | 0.01244 | 0.01207 | 0.05643 | 4.086 | 0.4611 | 11.3 | C |
| 去羟米松 | 0.05119 | 0.01621 | 0.02414 | 0.02152 | 0.06285 | 4.086 | 0.5136 | 12.6 | C |
| 美雄酮 | 0.05119 | 0.02229 | 0.02665 | 0.02470 | 0.06677 | 4.071 | 0.5437 | 13.4 | C |
| 表睾酮 | 0.05119 | 0.01642 | 0.01601 | 0.01319 | 0.05780 | 4.057 | 0.4690 | 11.6 | C |
| 双氟美松醋酸酯 | 0.05119 | 0.03709 | 0.01582 | 0.01694 | 0.06749 | 4.071 | 0.5495 | 13.5 | C |
| 倍他米松丙酸酯 | 0.05119 | 0.01192 | 0.02518 | 0.02267 | 0.06270 | 3.957 | 0.4962 | 12.5 | C |
| 甲泼尼松醋酸酯 | 0.05119 | 0.02750 | 0.01583 | 0.01642 | 0.06259 | 3.900 | 0.4882 | 12.5 | C |
| 去氧皮质酮 | 0.05119 | 0.02146 | 0.02113 | 0.02040 | 0.06296 | 4.000 | 0.5037 | 12.6 | C |
| 17α-羟孕酮 | 0.05119 | 0.01700 | 0.01144 | 0.01073 | 0.05636 | 4.014 | 0.4525 | 11.3 | C |
| 醋酸氟轻松22-甲基同系物 | 0.05119 | 0.02676 | 0.02749 | 0.02479 | 0.06876 | 3.957 | 0.5442 | 13.8 | C |
| 烯丙孕素 | 0.05119 | 0.02004 | 0.01689 | 0.01481 | 0.05956 | 4.057 | 0.4833 | 11.9 | C |
| 氟替卡松 | 0.05119 | 0.01353 | 0.02749 | 0.02467 | 0.06472 | 3.957 | 0.5122 | 12.9 | C |
| 甲羟松 | 0.05119 | 0.01599 | 0.02693 | 0.02521 | 0.06525 | 4.029 | 0.5257 | 13.1 | C |
| 丁乙酸泼尼松龙 | 0.05119 | 0.01680 | 0.01173 | 0.01101 | 0.05641 | 3.914 | 0.4416 | 11.3 | C |
| 氟米松新戊酸酯 | 0.05119 | 0.009899 | 0.01779 | 0.01855 | 0.05830 | 4.043 | 0.4714 | 11.7 | C |
| 醋丙氢可的松 | 0.05119 | 0.01517 | 0.01809 | 0.01740 | 0.05917 | 4.000 | 0.4734 | 11.8 | C |
| 甲羟孕酮 | 0.05119 | 0.01885 | 0.01957 | 0.01997 | 0.06147 | 4.129 | 0.5076 | 12.3 | C |
| 地塞米松戊酸酯 | 0.05119 | 0.02721 | 0.02338 | 0.02168 | 0.06632 | 3.929 | 0.5211 | 13.3 | C |
| 双氟泼尼酯 | 0.05119 | 0.01275 | 0.007715 | 0.008280 | 0.05415 | 4.000 | 0.4332 | 10.8 | C |
| 泼尼松龙戊酸酯 | 0.05119 | 0.02351 | 0.01551 | 0.01410 | 0.06028 | 4.086 | 0.4925 | 12.1 | C |
| 苯甲酸倍他米松 | 0.05119 | 0.009298 | 0.01637 | 0.01408 | 0.05651 | 4.000 | 0.4521 | 11.3 | C |
| 甲基泼尼松龙乙丙酸酯 | 0.05119 | 0.02200 | 0.01641 | 0.01384 | 0.05988 | 3.957 | 0.4739 | 12.0 | C |
| 醋酸去氧皮质酮 | 0.05119 | 0.02726 | 0.01339 | 0.01413 | 0.06134 | 3.943 | 0.4837 | 12.3 | C |
| 群勃龙醋酸酯 | 0.05119 | 0.01454 | 0.02006 | 0.01971 | 0.06036 | 4.029 | 0.4863 | 12.1 | C |
| 醋酸炔诺酮 | 0.05119 | 0.01164 | 0.02215 | 0.02056 | 0.06074 | 4.029 | 0.4894 | 12.1 | C |
| 米非司酮 | 0.05119 | 0.01438 | 0.007576 | 0.009265 | 0.05469 | 3.771 | 0.4125 | 10.9 | C |
| 醋酸美伦孕酮 | 0.05119 | 0.04004 | 0.02058 | 0.01905 | 0.07093 | 3.886 | 0.5512 | 14.2 | C |
| 瑞美松龙 | 0.05119 | 0.03282 | 0.02264 | 0.02001 | 0.06806 | 3.957 | 0.5386 | 13.6 | C |
| 丙丁酸氢化可的松 | 0.05119 | 0.02098 | 0.02035 | 0.02046 | 0.06256 | 3.971 | 0.4969 | 12.5 | C |
| 氟可龙特戊酸酯 | 0.05119 | 0.01905 | 0.01590 | 0.01745 | 0.05968 | 3.986 | 0.4757 | 11.9 | C |
| 氯可托龙特戊酸酯 | 0.05119 | 0.01850 | 0.02693 | 0.02389 | 0.06542 | 4.029 | 0.5271 | 13.1 | C |
| 己曲安奈德 | 0.05119 | 0.02166 | 0.02133 | 0.02031 | 0.06307 | 3.943 | 0.4973 | 12.6 | C |
| 四氢可的松 | 0.05119 | 0.005869 | 0.01328 | 0.009604 | 0.05426 | 3.929 | 0.4263 | 10.9 | C |

曲安西龙：w = (3.9 ± 0.4) µg/g，k=2。

异氟泼尼松：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

脱氧皮质醇：w = (4.1 ± 0.6) µg/g，k=2。

氟尼缩松：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

地索奈德：w = (4.0 ± 0.6) µg/g，k=2。

氟轻松：w = (3.9 ± 0.5) µg/g，k=2。

炔诺酮：w = (4.1 ± 0.5) µg/g，k=2。

孕三烯酮：w = (4.2 ± 0.6) µg/g，k=2。

甲基睾丸酮：w = (4.0 ± 0.6) µg/g，k=2。

帕拉米松醋酸酯：w = (4.0 ± 0.6) µg/g，k=2。

睾酮：w = (3.9 ± 0.5) µg/g，k=2。

氯倍他索：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

炔诺孕酮：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

倍他米松17-丁酸酯：w = (3.9 ± 0.5) µg/g，k=2。

地索奈德醋酸酯：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

地屈孕酮：w = (3.9 ± 0.5) µg/g，k=2。

卤美他松：w = (4.1 ± 0.6) µg/g，k=2。

氯替泼诺：w = (4.0 ± 0.6) µg/g，k=2。

卤倍他索丙酸酯：w = (3.9 ± 0.5) µg/g，k=2。

醋酸甲地孕酮：w = (3.9 ± 0.5) µg/g，k=2。

黄体酮：w = (3.9 ± 0.6) µg/g，k=2。

醋酸氯地孕酮：w = (4.0 ± 0.6) µg/g，k=2。

醋酸甲羟孕酮：w = (3.9 ± 0.5) µg/g，k=2。

双氟拉松-17,21-二丙酸酯：w = (3.9 ± 0.5) µg/g，k=2。

氯倍他索丁酸酯：w = (4.0 ± 0.6) µg/g，k=2。

双氟可龙戊酸酯：w = (4.0 ± 0.6) µg/g，k=2。

己酸羟孕酮：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

环索奈德：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

雌三醇：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

雌二醇：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

雌酮：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

己烯雌酚：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

地塞米松：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

氢化可的松醋酸酯：w = (3.9 ± 0.5) µg/g，k=2。

可的松醋酸酯：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

泼尼松：w = (3.9 ± 0.5) µg/g，k=2。

氟米龙醋酸酯：w = (4.0 ± 0.6) µg/g，k=2。

曲安奈德醋酸酯：w = (4.1 ± 0.6) µg/g，k=2。

倍氯米松双丙酸酯：w = (3.9 ± 0.5) µg/g，k=2。

地塞米松醋酸酯：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

泼尼松醋酸酯：w = (3.8 ± 0.5) µg/g，k=2。

氢化可的松丁酸酯：w = (3.9 ± 0.5) µg/g，k=2。

倍他米松戊酸酯：w = (4.0 ± 0.6) µg/g，k=2。

氯倍他索丙酸酯：w = (3.8 ± 0.5) µg/g，k=2。

氯倍他松丁酸酯：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

哈西奈德：w = (4.1 ± 0.5) µg/g，k=2。

二氟拉松双醋酸酯：w = (3.9 ± 0.6) µg/g，k=2。

氟轻松醋酸酯：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

倍他米松：w = (3.9 ± 0.5) µg/g，k=2。

氟米龙：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

安西奈德：w = (4.1 ± 0.5) µg/g，k=2。

布地奈德：w = (4.0 ± 0.6) µg/g，k=2。

氟氢可的松醋酸酯：w = (4.1 ± 0.5) µg/g，k=2。

泼尼松龙醋酸酯：w = (4.0 ± 0.6) µg/g，k=2。

甲基泼尼松龙醋酸酯：w = (4.1 ± 0.5) µg/g，k=2。

倍他米松双丙酸酯：w = (4.0 ± 0.6) µg/g，k=2。

氢化可的松戊酸酯：w = (3.9 ± 0.5) µg/g，k=2。

阿氯米松双丙酸酯：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

曲安西龙双醋酸酯：w = (4.1 ± 0.6) µg/g，k=2。

泼尼卡酯：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

曲安奈德：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

氟替卡松丙酸酯：w = (3.9 ± 0.5) µg/g，k=2。

甲基泼尼松龙：w = (4.1 ± 0.5) µg/g，k=2。

莫米他松糠酸酯：w = (4.0 ± 0.6) µg/g，k=2。

倍他米松醋酸酯：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

泼尼松龙：w = (3.9 ± 0.6) µg/g，k=2。

氢化可的松：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

可的松：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

氟米松：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

倍氯米松：w = (3.9 ± 0.6) µg/g，k=2。

氟氢缩松：w = (3.9 ± 0.5) µg/g，k=2。

地夫可特：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

6α-甲基氢化可的松：w = (4.0 ± 0.6) µg/g，k=2。

泼尼松龙半琥珀酸酯：w = (4.0 ± 0.6) µg/g，k=2。

氢化可的松半琥酯：w = (3.9 ± 0.5) µg/g，k=2。

氟泼尼龙：w = (4.0 ± 0.6) µg/g，k=2。

6α-氟-异氟泼尼龙：w = (4.0 ± 0.6) µg/g，k=2。

氟氢可的松：w = (3.9 ± 0.5) µg/g，k=2。

16α-羟基泼尼松龙醋酸酯：w = (3.9 ± 0.5) µg/g，k=2。

甲基泼尼松龙琥珀酸酯：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

迪普罗酮：w = (3.9 ± 0.5) µg/g，k=2。

双氟拉松：w = (3.9 ± 0.5) µg/g，k=2。

氟甲睾酮：w = (4.1 ± 0.6) µg/g，k=2。

肾上腺酮：w = (4.1 ± 0.5) µg/g，k=2。

群勃龙：w = (3.8 ± 0.5) µg/g，k=2。

脱氧可的松：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

21-去乙酰基地夫可特：w = (4.1 ± 0.5) µg/g，k=2。

帕拉米松：w = (4.1 ± 0.6) µg/g，k=2。

去氢睾酮：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

异氟泼尼松醋酸酯：w = (3.9 ± 0.5) µg/g，k=2。

氢化曲安奈德：w = (4.1 ± 0.5) µg/g，k=2。

诺龙：w = (4.1 ± 0.5) µg/g，k=2。

去羟米松：w = (4.1 ± 0.6) µg/g，k=2。

美雄酮：w = (4.1 ± 0.6) µg/g，k=2。

表睾酮：w = (4.1 ± 0.5) µg/g，k=2。

双氟美松醋酸酯：w = (4.1 ± 0.6) µg/g，k=2。

倍他米松丙酸酯：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

甲泼尼松醋酸酯：w = (3.9 ± 0.5) µg/g，k=2。

去氧皮质酮：w = (4.0 ± 0.6) µg/g，k=2。

17α-羟孕酮：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

醋酸氟轻松22-甲基同系物：w = (4.0 ± 0.6) µg/g，k=2。

烯丙孕素：w = (4.1 ± 0.5) µg/g，k=2。

氟替卡松：w = (4.0 ± 0.6) µg/g，k=2。

甲羟松：w = (4.0 ± 0.6) µg/g，k=2。

丁乙酸泼尼松龙：w = (3.9 ± 0.5) µg/g，k=2。

氟米松新戊酸酯：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

醋丙氢可的松：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

甲羟孕酮：w = (4.1 ± 0.6) µg/g，k=2。

地塞米松戊酸酯：w = (3.9 ± 0.6) µg/g，k=2。

双氟泼尼酯：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

泼尼松龙戊酸酯：w = (4.1 ± 0.5) µg/g，k=2。

苯甲酸倍他米松：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

甲基泼尼松龙乙丙酸酯：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

醋酸去氧皮质酮：w = (3.9 ± 0.5) µg/g，k=2。

群勃龙醋酸酯：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

醋酸炔诺酮：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

米非司酮：w = (3.8 ± 0.5) µg/g，k=2。

醋酸美伦孕酮：w = (3.9 ± 0.6) µg/g，k=2。

瑞美松龙：w = (4.0 ± 0.6) µg/g，k=2。

丙丁酸氢化可的松：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

氟可龙特戊酸酯：w = (4.0 ± 0.5) µg/g，k=2。

氯可托龙特戊酸酯：w = (4.0 ± 0.6) µg/g，k=2。

己曲安奈德：w = (3.9 ± 0.5) µg/g，k=2。

四氢可的松：w = (3.9 ± 0.5) µg/g，k=2。

6 结论

依据《化妆品安全技术规范》（2015年版）第四章 2.34化妆品中6α-甲基氢化可的松等124种原料的检验方法  （国家药品监督管理局公告2026年第1号）附件6，采用液相质谱串联联用仪，对化妆品中 124 种124种糖皮质激素目标物进行测量不确定度评定。取包含因子 k=2（约 95% 置信概率），结果以 (w±U) µg/g 给出，扩展不确定度见第5节汇总表。通过对影响测量不确定度的主要来源及因素分析可知：最大的影响因素是标液配制引入的相对标准不确定度（各目标物为 0.03221~0.05119）；其次为曲线拟合（约1.9%）；其他影响因素引起的不确定度较小。